## Slide 1
X荧光实验
PRESENTED BY Hai Congzhi
利用X荧光检测材料成分及有害物质
15307130309
光电信息科学与工程
海聪智

## Slide 2
目录
1.实验目的
2.实验结果
3. 数据处理
4.实验中的问题及解决方法
5.参考资料

## Slide 3
Part one
实验目的
1.定性检测实验室材料中的物质成分——地矿
2.定性检测材料中的有害物质成分——RoHS
3.定量检测材料中的有害成分含量——RoHS

## Slide 4
Part Two
实验结果
1.定性成分结果
2.定量成分结果-针对RoHS

## Slide 5
Part Two
1.定性实验结果
物质成分
1）红导线头金属部分：Cu的计数最大，其次是Ni，还有少量的Zn
2）蓝导线头金属部分： Cu的计数最大，其次是Ni，还有少量的Zn
3）易拉罐拉盖：只能检测到少量的Fe,Cu
4) 合金棒：Ni最多，其次为Fe与Mn,Co,含量最少的是Cr
有害物质成分
 | Cr含量(ppm) | Cd含量(ppm) | Hg含量(ppm) | Pb含量(ppm) | Br含量(ppm) | result
红色导线头 | 178.77 | 0 | 0 | 465.62 | 0 | Pass
蓝色导线头 | 149.27 | 17.52 | 0 | 1167.6 | 0 | Fail
金属合金棒 | 2772.92 | 0 | 0 | 288.23 | 0 | TBD
铅笔芯 | 8.53 | 0 | 0 | 32.78 | 6,28 | Pass

## Slide 6
Part Two
定性实验地矿结果图

## Slide 7
红导线头-地矿全分析
强度，计数与含量

## Slide 8
蓝导线头-地矿全分析

## Slide 9
易拉罐拉盖-地矿全分析

## Slide 10
合金棒-地矿全分析

## Slide 11
一卡通-地矿全分析

## Slide 12
飞利浦灯泡-地矿全分析

## Slide 13
Part Two
定性实验RoHS结果图

## Slide 14
红导线头-RoHS分析

## Slide 16
飞利浦灯泡-RoHS分析

## Slide 17
Part Three
数据及实验分析

## Slide 18
Part Three
数据分析与处理
1.定性分析
依据原理：Moselay’s law——
对于线系来说：EKα=Rhc(Z－1)2(1/12－1/22)
XRF光谱仪识别出各个元素：通过能量，求Z
但计算机给出元素结果有可能不准！

## Slide 19
Chart: 道址与能量的关系
| 587 | 638 | 647 | 706 | 803 | 862 | 889 | 923 | 956 | 1025 | 1657 | 1744 | 1862 | 1962
 | 5.8857 | 6.3951 | 6.485 | 7.0744 | 8.0434 | 8.6327 | 8.9024 | 9.2421 | 9.5717 | 10.261 | 16.5743 | 17.4434 | 18.6421 | 19.6211
说明能量与道址的关系基本是不会变化的！
y = 0.01x + 0.0179 R² = 1

## Slide 20
易拉罐拉盖成分分析

## Slide 21
背景

## Slide 22
将两图相减！
元素 | 测量能量 | 计数 | 原子序数
Cr* | 5.40617 | 74 | 24
Mn* | 5.88566 | 38 | 25
Fe* | 6.39512 | 3784 | 26
Co* | 6.92456 | 691 | 27
Ni* | 7.47397 | 5986 | 28

## Slide 23
Chart: 能量修正图
| 5.4061700000000004 | 5.8856599999999997 | 6.3951200000000004 | 6.9245599999999996 | 7.4739699999999996
Theoritical | 5.4091 | 5.8897 | 6.3908 | 6.9123 | 7.4542
元素 | 计算能量 | 测量能量 | 计数 | 原子序数
Cr | 5.409143 | 5.40617 | 74 | 24
Mn | 5.889729 | 5.88566 | 38 | 25
Fe | 6.390765 | 6.39512 | 3784 | 26
Co | 6.912251 | 6.92456 | 691 | 27
Ni | 7454.188 | 7.47397 | 5986 | 28
根据合金棒的测量来求出能量的误差
当测量未知物品后，带入公式y = 0.988x + 0.0713得到实际能量，由里德堡公式得出原子序数

## Slide 24
定量分析——只对RoHS
误差来源：基体效应：发射光被吸收，散射；
仪器的漂移：是测量仪器计量特性的慢变化
这两种误差都会导致计数偏差
含量应为四种因子的函数，即仪器矫正因子，X荧光强度，基体效应，样品的物理化学形态
经验系数法——同一元素的一系列浓度：
主要通过测量不同含量的标准样品，得到强度与质量分数的曲线，再根据待测样品的强度，从曲线上得到其成分的质量分数
基本参数法利用Ｘ射线荧光的理论公式计算各成分含量．但因为计算中使用的参量并不完全准确，因此需要已知组分的标准样品作为比较．对标准样品进行测量，计算出各组分的理论强度，并将理论强度与实际强度进行比较后修正基本参量，再用于待测样品分析

## Slide 25
Ｘ射线荧光的理论公式：
，该公式避免了X荧光强度与计数率之间的关系
K 为仪器因子；I0为激发源的强度；Cf为待测样品中目标元素的含量；μ0、μf分别为待测样品对激发源初级射线以及目标元素特征 X 射线的质量吸收系数；α 与 β 分别是激发源入射角及特征 X 射线出射角。

## Slide 26
用已知含量含四种元素的样品PE1#不用上述方法检测有害物质
样品名称 Sample Name | PE1# |  |  |  | 
测量时间 Test Time | 200(s) | 管压 Voltage | 45(KV) |  | 
操作员 Operator | User | 管流 Current | 700(μA) |  | 
测量日期 Test Date | 2017/12/13 星期三 14:10:16 | 工作曲线 WorkCurve | PE |  | 
仪器型号 Mode |  | 供应商 Supplier |  |  | 
元素 Element | 强度 Intensity | 含量(ppm) Content(ppm) | 误差(ppm) Error(ppm) | 限定标准 Limits | 判定 Results
As(ppm) | 0.09173 | 27.82 | 0.32 | 1000 | Pass
Br(ppm) | 1.81332 | 925.54 | 2.71 | 1000 | Pass
Cd(ppm) | 0.02342 | 31.00 | 0.49 | 100 | Pass
Hg(ppm) | 0.07049 | 221.81 | 2.83 | 1000 | Pass
Pb(ppm) | 0.10112 | 170.15 | 1.85 | 1000 | Pass
实测含量
实际含量

## Slide 27
直接拟合出公式：y = 450.8x + 110.79
Chart: 计数与含量的关系
| 2.342E-2 | 7.0489999999999997E-2 | 0.10112 | 1.81332
 | 31 | 221.81 | 170.15 | 925.54
R² = 0.9696，线性关系较差！

## Slide 28
 | 计数 | 实测 | 理论
Cd(ppm) | 0.02342 | 31 | 24
Hg(ppm) | 0.07049 | 221.81 | 191
Pb(ppm) | 0.10112 | 170.15 | 149
Br(ppm) | 1.81332 | 925.54 | 912
Chart: 含量修正
| 31 | 221.81 | 170.15 | 925.54
 | 24 | 191 | 149 | 912
软件基本参数法处理过的实测含量带入y = 1.0026x - 19.008计算真实含量
因为计算中使用的参量并不完全准确，因此需要已知组分的标准样品作为比较．对标准样品进行测量，计算出各组分的理论强度，并将理论强度与实际强度进行比较后修正基本参量，但是因为无法得知众多因子的系数是多少，所以只能进行含量的修正，而不能够进行计数上的纠正

## Slide 29
合金棒
元素 | 含量
Cr | 2722.68
Pb | 295.17
带入修正公式后：
元素 | 含量
Cr | 2710.751
Pb | 276.9294
示例

## Slide 30
实验中遇到的问题···
定性实验中，因为样品的表面不平整

## Slide 31
转过一个角度后···

## Slide 32
打碎灯泡，进行检测
灯泡的玻璃碎片（粉末）

## Slide 33
灯泡金属尾部

## Slide 34
Part Five
参考资料
1.《X射线荧光光谱分析》吉昂等 科学出版社 2003年3月
2.《基于RoHS认证的X荧光分析技术实验研究》周冬梅
2009年5月
3.《利用Ｘ射线荧光光谱技术检测有害物质》
林汉冰，乐永康，姚红英（复旦大学物理学系上海２００４３３
4. 《X荧光分析系列实验》黄润生 唐涛 高学奎 吴卫国 沙振舜 潘元胜
(南京大学物理系江苏南京210093)

## Slide 35
谢谢聆听！
利用X荧光检测材料成分及有害物质
海聪智 15307130309
光电信息科学与工程