补充实验1  数字示波器的使用

一、实验目的：

- 了解数字示波器的工作原理；

- 掌握数字示波器的基本操作方法；

- 学会用数字示波器测量未知信号的参数；

- 学会函数信号发生器的基本操作。

二、实验仪器：

数字存储示波器（SDS1102CML）、数字合成信号发生器（SG1005S）、面包板、同轴电缆(BNC)。

三、实验原理：

示波器简介

示波器是一种监测电学信号随时间变化特性的常用测量仪器。日常生活中常用的万用电表只能测量电学信号在一段时间内的平均值（对直流信号）或有效值（对交流信号）；示波器还能观测反映电压和电流信号（需用采样示波器）随时间变化的特性，甚至还能捕捉各种非周期性信号（如随机脉冲）。可用示波器测量的物理量包括：幅度、频率、直流偏置、占空比等，用双踪示波器还可以检测两路信号在幅度、频率和相位之间的相对关系。

在科学研究和生产实践中使用时，人们常借助各类传感器注【1】，先将待检测的物理量（如温度、光强、压力、磁场等）转化成电学信号，再用示波器来监测，这使得示波器的用途变得越来越广泛。

注【1】：各种传感器在使用前都需要进行定标：如光电传感器，我们需要通过严格、科学的

过程，标定其强度响应、波长响应、时间响应等方面的特性，才能用于有关的测量。

示波器发展简史注【2】

根据实现技术不同，实验室中使用的示波器可分为两大类：模拟示波器和数字示波器。

在阴极射线管（后来也叫显像管，Cathode Ray Tube，简称CRT）诞生后不久，Karl F. Braun于1897年发明基于CRT的模拟示波器，他将待监测的电压信号施加在平板电容两端引起电子束的纵向偏转，以便在荧光屏上观测信号的变化。在1919年前后，就有人将示波器用于实验室测量，但使示波器更通用的触发-扫描功能则是在1946年前后才发明。

借助高速的模拟-数字转换芯片（也叫模数转换器，Analog-to-Digital Converter，以下简称ADC），Walter LeCory发明了数字存储示波器（Digital Storage Oscilloscope，以下简称DSO）。DSO先用ADC将待测的物理量转换成数字量，保存在存储芯片中，后续处理单元读取数据后再进行分析、显示。随着半导体技术的不断发展，数字存储示波器的触发、分析、测量等功能越来越强大，1980年之后逐步普及开来。

注【2】：对示波器发展历史感兴趣的同学可参阅维基百科的“Oscilloscope history”条目。

http://en.wikipedia.org/wiki/Oscilloscope_history

数字存储示波器（DSO）的工作原理

图1给出了DSO一个通道信号处理过程的模块化示意图，其中虚线框内的组件是一个信号通道特有的组件，本实验中所用的双通道DSO就有两路这样的组件；虚框外的组件是系统组件，为所有信号通道所共用。这里还需注意：图中的每个组件既表示完成实际功能的功能单元，还可能关联一个用于让用户输入所需参数、状态的控制按钮或命令菜单。

图1：数字存储示波器（DSO）一个通道信号处理过程的模块化示意图。其中虚线框内的组件是一个信号通道专用的（多通道示波器就有多套这样的组件）；框外组件表示所有信号通道共用的系统组件。CPU和DSP分别是Central Processing Unit（中央处理器）和Digital Signal Processor（数字信号处理器）的简称。

与我们熟悉的电脑相似，DSO也有中央处理器（Central Processing Unit，以下简称CPU），它负责读取示波器面板上各个控制旋钮、命令菜单的参数设定、状态选择，控制内部各组件按要求工作，并完成必要的运算、测量等功能，最后将结果输出到显示屏上。这个过程中，信号接入到输入端口之后，先经过衰减、DC偏移、放大等处理得到合适幅度的信号，一路输入到ADC，进行模数转换并存储在存储器中以备后续调用，另一路耦合到触发逻辑，以实现所需的触发控制。

组件功能介绍：

衰减器：本实验中的数字示波器所用的ADC能够处理的电压幅度范围是512mV，示波器屏幕能够显示的电压范围是40V或0~80V注【3】。因此，我们需要根据输入信号的幅度（常用峰-峰值Vpp表示）设定合理的测量档位，在VOLTS/DIV选用大量程档时（实验所用SDS1102CM型示波器，对应500mV及以上档位），示波器会依据我们的档位选择，通过衰

减器中的电阻分压网（38.7倍衰减电路）提取一个与输入信号成正比的小信号输入到下一组件；在VOLTS/DIV选用小量程档时（500mV以下档位），则是直接将信号无衰减（1：1）图2：10:1无源补偿探头

地输入到下一组件。请注意，衰减器还包括用户可选择的AC/DC/GND输入耦合的切换。

注【3】：示波器输入端口附近标有电压测量范围，本实验中

所用的DSO所标的测量范围是0-400V，远超过Vpp=80V的显示范围。对于Vpp超过80V的信号，我们须开启探头导线上的X10倍衰减开关（如图2所示），否则无法在示波器上显示。

DC偏移：在直流（Direct Current，以下简称DC）耦合状态下，若输入信号含有DC偏移量（即信号最大值与最小值的平均值与实际零电位有偏差），如果要在示波器显示屏的中心显示此信号，则必须将极性相反的内部DC偏移添加到该信号，以便将输入信号移动到ADC的动态范围内，该操作由相应通道垂直位移“Position”旋钮完成。或者可以选择交流（Alternative Current，简称AC）耦合，以隔直电容滤掉输入信号的DC偏移分量注【4】。

注【4】：当输入信号的频率在1kHz以上时，在DC和AC之间切换信号输入的耦合方式，

信号形状的变化可以忽略；但若输入信号的频率小于1kHz，AC耦合时，隔直电容

的存在对信号的形状有明显的影响。例，不同耦合方式观测50Hz方波信号，示波

器显示波形区别明显。（欢迎有兴趣的同学自主探索。）

可调增益放大器：Variable Gain Amplifier简称VGA。示波器会根据用户的VOLTS/DIV档位选择，在放大器中配置相应的放大倍率，以充分利用下一组件ADC的测量精度。当输入信号幅值较小时，我们应将VOLTS/DIV设置为相对低的档位，此时衰减器平台会将信号直接传递到放大器，即增益为1，随后放大器增大信号幅值（增益>1）。当输入信号幅值较大时，通常将VOLTS/DIV设置为相对高的档位，此时衰减器平台会先衰减输入信号（增益<1），接着放大器会进一步衰减信号，以使其不超出ADC的工作电压范围。

模数转换器：本实验所用DSO中的模数转换器（以下简称ADC）是一个电压工作范围为512mV的8位转换器。也就是说，该ADC将任意电压在512mV范围内变化的输入信号转化为一系列的8位二进制数，代表不同时刻的输入电压值。由于8位二进制数的取值在

0-255之间，测量精度是2-8≈0.4%，ADC输出值之间的最小差别为1024mV/256=4mV。因此，用示波器测量信号时，必须选择合适的输入档位，为放大器设定合适的放大倍数，尽量使信号占据满屏，否则测量相对不确定度可能会大到无法接受的地步注【5】。

注【5】：示波器的测量相对不确定度计算公式如下：

，其中0.04Div为示波器显示屏的最小分度值。

图3 正弦信号触发示意图

MPos：触发时刻到屏幕Y轴的时间长度；VoltsPos：屏幕X轴（零电平）到信号平均值的电势差；TRIGLVL：触发电平；“1”：信号平均值所在位置。

触发(Trigger)：为了及时显示输入信号随时间变化的特性，示波器不停地采集信号并更新屏幕显示。对于周期不变的信号，我们希望屏幕上前后两次显示的信号轨迹能互相重叠；对于非周期性信号，我们希望特定的信号能显示在相同的位置，这些都会方便用户对图像和数据进行下一步的分析和处理。示波器中实现上述功能的组件称作触发逻辑；它在用户选择的信号（如CH1的输入信号）满足一定条件（如大于用户设定的触发电平，Trigger Level）时给出触发信号，这实际上是根据用户的设定来确定每次信号更新显示的时间零点。如图3所示，显示屏顶部的“ ”符号标记了示波器在此波形上触发的时刻(t=0)；在触发点之前捕获的波形数据 （显示屏左侧）被视为负时间数据，而在触发之后捕获的波形数据 （显示屏右侧）被视为正时间数据。显示屏左侧的“”符号标记了示波器在此波形上触发的电平（电压）。两个“T”所对应虚线在波形上升沿上相交的点就是触发点（或称同步点）。（参阅“SDS1000L用户手册”，P24-33.）

在模拟示波器中，在屏幕上“画出”波形的电子束是在触发信号满足条件后才开始扫描，因此，用户无法得知满足触发条件之前的信号是怎样的。与此不同，数字示波器的数据采集一直在进行，不仅保存触发之后的信号，也保存触发前的信号，这有利于了解信号变化的整个过程。

本实验中，我们希望学生学会选用输入信号做触发，明白触发电平设置的重要性，了解边沿触发模式时，上升沿和下降沿触发的区别。

显示：数字示波器一般用液晶屏（Liquid Crystal Display，以下简称LCD）作显示。与CRT显示不同注【6】，LCD是利用单个像素的亮暗状态来显示文字和图形，文字和图形在屏幕上保持的时间可以根据需要来设定。另外，在LCD像素数已知的情况下，选定档位后，每个像素点在Y，t两个方向上所表示的值也是可以得到的，这直接决定了从屏幕上进行光标读数的精度。

注【6】：借助荧光屏的余辉，CRT靠电子束在屏幕上快速扫描留下的轨迹显示信号的连续变

化过程。

信号发生器原理

在研究、调试电子线路、电学设备的性能时，需要输入已知特性的电学信号，以检测研究对象的输出结果与预期是否一致。信号发生器就是用于产生所需信号的仪器。本实验中所用的信号发生器的输出功率较小(4W)，也称作函数信号发生器，或波形发生器。

信号发生器一般由三个模块组成注【7】：

- 基于LC电路或晶体振荡器等元件构成的振荡电路，用于产生周期信号（一般为正弦或方波），并提供频率调节；

- 基于非线性元件（如电容的充、放电曲线有非线性）或差分放大电路等构建的波形变换电路，根据用户的选择将振荡器产生的信号变换为所需的信号形式，包括正弦、方波、三角波、锯齿波等注【8】；

- 输出电路，根据用户设定的幅度、直流偏移等参数输出信号，并显示输出信号的参数。

本实验所用的信号发生器能调节的参数包括注【9】：

- 波形：正弦、方波、三角波、脉冲（1%~99%）；

- 频率：范围0.2Hz~5MHz；

- 幅度：范围100mV~10V；

- 直流偏置：输出信号最大值与最小值的中点偏离实际电压零点的大小，范围-10~10V；

- 衰减倍率：范围0~60dB；

- 占空比：输出周期信号的上升段（这是对正弦和三角波，对方波则是高电平段）时间占整个周期的比例。

注【7】：随着集成电路技术的发展，现在已有各种专门用于信号发生器开发的芯片，如LM324

等，这大大简化了自制信号发生器的过程，欢迎有兴趣的同学进一步探索、实践。

注【8】：有些厂家提供的信号发生器还能产生阶梯信号、类噪声信号等，甚至提供频率调制、

幅度调制等功能，以满足不同的需求。

注【9】：除了这里列出来的参数，欢迎同学参考仪器说明书等资料自己探索更多可调参数。

四、拓展阅读：

欢迎有兴趣的同学自己查阅资料了解以下术语的含义：

带宽、幅频曲线、采样、等效采样、实时采样、存储深度、边沿触发、上升沿、下降沿、采样示波器、功率信号发生器。

以上术语不属于本实验的基本要求，但了解这些术语的含义有益于各位同学加深对数字示波器及其性能指标、工作原理等的了解。

五、实验内容：

1、自动测量——“AUTO”；

2、图像和数据的存储；

3、屏幕估读；

4、光标读数——“CURSOR”；

5、交直流混合信号的测量；

6、衰减信号的测量。

六、【参考文献】：

- 孙灯亮，数字示波器原理和应用[M]，上海交通大学出版社.2012.

- 鼎阳：SDS1000CFL系列数字存储示波器用户手册.——实验中心网页

- 鼎阳：SDS1000CML系列数字示波器快速指南.——实验中心网页

- 泰克：示波器基础及基本功能介绍.——实验中心网页

- 安捷伦：DSO1000示波器教育培训资源.——实验中心网页

- 力科：示波器基础.——实验中心网页