用快速电子验证相对论动量和动能关系

作者：金大禹 0572200

关键词：

相对论 实验 动量 能量

摘要：

本文作者使用β磁谱仪以及Al窗NAl(T1)闪烁体探头配合微机多道组成的γ能谱仪,进行了实验,验证了快速电子在相对论效应下的动量和动能关系.

引言：

1905年, 爱因斯坦提出了相对性原理和光速不变原理,建立了狭义相对论。在狭义相对论下,高速运动的粒子体现出与牛顿经典力学截然不同的性质。

对静止质量为m0，速度为v的物体，狭义相对论定义的动量p为：

(1)

式中。相对论的能量E为：

(2)

当物体静止时v=0，物体的能量为E0=m0c2称为静止能量；两者之差为物体的动能Ek，即

由式(1)和(2)可得：

这就是狭义相对论的动量与能量关系。而动能与动量的关系为：

对高速电子其关系如图1所示

图1

能量为1MeV  粒子速度为0.94C.本实验使用90Sr作为β-源,提供能量在0～2.27MeV范围。其速度非常接近光速C。所以能验证动质能的相对论关系。

实验内容

实验采用如下设施:

mAl窗NaI(Tl)闪烁探头；高压电源、放大器、多道脉冲幅度分析器；γ放射源137Cs和60Co；β-放射源90Sr

实验装置如图所示：

图2

β源射出的高速β粒子经准直后垂直射入一均匀磁场中()，粒子因受到与运动方向垂直的洛伦兹力的作用而作圆周运动。有：

e为电子电荷，v为粒子速度，B为磁场强度。由mV~2/R=eVB,可得

式中R为β粒子轨道的半径，为源与探测器间距的一半。

在磁场外距β源X处放置一个β能量探测器来接收从该处出射的β粒子，则这些粒子的能量(即动能)即可由探测器直接测出，而粒子的动量值即为：

通过在不同的X处测量粒子动能即能得到动能与动量之间的关系。

实验使用Al窗NAl(T1)闪烁体探头配合微机多道组成γ能谱仪，入射到探头的射线能量与探头的输出电压脉冲幅度成正比，经微机多道后，将脉冲幅度转换成道数值，得到脉冲计数按道数（即能量的分布）。峰所在的道数值与从该位置射出的β-粒子的动能相对应。

通过测量137Cs和60Co的能谱可以对能谱仪进行定标。

实验过程：

1将β源放置在架上，选择合适的高压，使能谱仪采集的图像在软件中更好的显示。将探测头放置到不同的X位置上，测量采集到图像的峰道值。数据如下：

| x轴（cm） | 32.5 | 27.5 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | 17.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰道值 | 830 | 585 | 461 | 333 | 213 | 94 |

2 换上137Cr，60Co放射源，测量反散射峰，光电峰等峰值。进行定标：

| 能量（MeV） | 0.184 | 0.662 | 1.17 | 1.33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道值 | 90 | 348 | 615 | 706 |

结论：

由137Cr以及60Co进行的定标可以拟合出能谱仪能量与道址之间的关系，再利用之前测出的X与道址的关系，就可以得到所测的高速电子动量与动能之间的关系。其测量值与理论值的误差最大在5%以下，平均为1.8%。即验证了相对论下动量与能量的关系。

附-数据处理的结果:

| CH（道址） | 90 | 348 | 615 | 706 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E（能量） | 0.184 | 0.662 | 1.170 | 1.330 |

主径迹法

| CH | E | X | PC | PCT | DPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 0.326 | 17.5 | 0.664 | 0.663 | 0.1% |
| 213 | 0.517 | 20.0 | 0.903 | 0.892 | 1.2% |
| 333 | 0.735 | 22.5 | 1.140 | 1.136 | 0.3% |
| 461 | 0.972 | 25.0 | 1.375 | 1.392 | 1.2% |
| 585 | 1.203 | 27.5 | 1.613 | 1.637 | 1.4% |
| 830 | 1.662 | 32.5 | 2.089 | 2.112 | 1.1% |

等效磁场

| CH | E | X | PC | PCT | AverageMAg | DPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 0.326 | 17.5 | 0.691 | 0.663 | 615.22 | 4.3% |
| 213 | 0.517 | 20.0 | 0.930 | 0.892 | 620.47 | 4.2% |
| 333 | 0.735 | 22.5 | 1.167 | 1.136 | 623.20 | 2.7% |
| 461 | 0.972 | 25.0 | 1.402 | 1.392 | 623.85 | 0.7% |
| 585 | 1.203 | 27.5 | 1.642 | 1.637 | 626.23 | 0.3% |
| 830 | 1.662 | 32.5 | 2.118 | 2.112 | 628.25 | 0.3% |

均匀磁场

| CH | E | X | PC | PCT | DPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 0.326 | 17.5 | 0.702 | 0.663 | 5.8% |
| 213 | 0.517 | 20.0 | 0.935 | 0.892 | 4.9% |
| 333 | 0.735 | 22.5 | 1.169 | 1.136 | 2.9% |
| 461 | 0.972 | 25.0 | 1.403 | 1.392 | 0.8% |
| 585 | 1.203 | 27.5 | 1.637 | 1.637 | 0.0% |
| 830 | 1.662 | 32.5 | 2.105 | 2.112 | 0.4% |

在主径迹法，等效磁场，均匀磁场三种数据处理方法中，主径迹法整体上与理论值符合较好，另两种方法在低能量区符合较差，在高能量处符合得较好。

参考文献：

http://210.44.8.29 近代物理实验-相对论效应实验

http://baike.baidu.com/view/1241628.html