关于脉冲核磁共振在物质测量中的分析手段

徐磊 0519051

[简介]

核磁共振是一个比较复杂的技术，它涉及到核自旋理论，波谱学，傅立叶变换技术，编码技术等等，本文拟对脉冲核磁共振中的一些基本概念，基本测量手段和它在物质分析中的一些应用作介绍

[核磁共振：NMR频率]

将一个具有磁矩μ粒子放在恒定磁场H中（μ，H夹角为θ）它就会受到一个力矩L的作用，从而引起角动量的变化，产生Larmor旋进，其旋进角速度ω为γH, (γ是一个与核性质有关的量)，因此，恒定磁场H就决定了该处核子的特征频率，也是决定核磁共振的最基本的量。

[旋转坐标系]

对于一个特定的核在特定的磁场下有一个特征频率，并且这个具有磁矩μ的粒子以ω的角速度进动。为了研究方便，引进旋转坐标系，在以角速度Ω旋转的坐标系内，H场被一等效场（H+Ω/γ）来替代，如果Ω=0，则回到我们熟知的情况。

现在加上一个与x’轴重合的线偏振磁场H1，则等效场变为（H+Ω/γ）k+ H1i，如果满足磁共振条件H+Ω/γ=0，则在旋转坐标系中，M将绕H1i进动。这时M与H夹角增大然后减小，对应与外界磁场吸收，释放能量。如图所示

[磁共振]

可以看到，若磁共振条件不满足，（H+Ω/γ）>>H1，等效场将几乎与z’轴平行，M将无法进动到与磁场反向的情况。因此，只有在磁共振的条件下，核磁矩才会产生与外场最大的能量交换。

[脉冲NMR]

进行脉冲NMR实验时，在实验时坐标系里对样品施加一个强的射频脉冲，共振条件下有效磁场亦沿x’轴，磁化强度M将以角速度γH1沿H1进动。假如H1场在共振频率上作用t时间，M将在旋转坐标系里转过γH1t。

能使M产生90度转动的相应脉冲幅度和持续时间称为90度脉冲，如果施加时间加倍，则产生180度脉冲。

[弛豫时间及自由感应衰减FID]

考虑一个90度脉冲，紧随90脉冲后，M位于旋转坐标系y’轴上。由于两种机制，系统逐渐恢复到平衡态，y’轴上的磁化强度随时间而衰减。由于磁场不均匀性，使一些核比另一些核进动更快，所以磁化强度在x’-y’平面内发生散相，同时由于热平衡正在重新建立，磁化强度又在z方向重新出现。90度脉冲后，磁化强度将在x-y平面内感应出一个衰减的正弦变化电压，且以时间常数T2*作指数衰减。因此感应线圈的输出将是一个正弦波，幅度以exp（-t/ T2*）衰减。

而z方向的磁感应强度建立将由自旋-晶格（纵向）弛豫时间T1表征，按 Mz=[1-exp(-t/T1)]规律恢复。

在x-y平面内磁化强度衰减速率常数1/ T2*包含两项：即与沿z方向磁化强度的恢复速率常数1/T1有关的项及与x-y平面内使磁化强度发散的机制有关的项，后一项是由自旋-自旋相互作用及磁场不均匀性导致的。近似公式为：

1/ T2*=1/(2T1)+1/T2+γΔH

[FID信号的获得]

在实验中，使用硬脉冲来获得FID信号，我们通过FFT变换来对共振频率进行定标，即在进行累加扫描后作FFT变换,在频谱图中找到共振峰并对其进行定位,再经过数次逼近共振频率后，改变施加的硬脉冲时间，由于直接获得90度脉冲时间不如180脉冲时间来得方便，我们首先确定的是180度硬脉冲时间。

改变硬脉冲时间并作FFT变换，并读取共振峰的峰值，当此峰值最低时，对应的是y’处信号最小的状态，也即180度脉冲，此时将180度脉冲时间除以2，即得90度脉冲时间。

将90度脉冲时间作用于样品上并作FFT变换，应当看到峰值是较大的(如若不是，则先前得到的不是180度脉冲时间而是360度脉冲时间,再将此时间除以2，便可得90度脉冲)，

信号如图所示(共振频率下)：

(P1=26.5us,SF1=22MHz,O1=369.171kHz    P1:90度硬脉冲时间，SF1频率，O1共振频率修正)

若稍改变脉冲频率，则得到的是一个衰减的波包，因为有时若不是精确处在共振频率下得到的衰减波形反而难以辨认,反而不如观察波包来得清楚,如图

(P1=25.0us， SF=22MHz， O1=367.220kHz)

[自旋回波]

前面提到，在90度脉冲施加之后，由于磁场不均匀性，在x’-y’平面内，核磁矩将会产生散相，当T2*主要由磁场不均匀性决定时，这个感应信号将给不出任何关于样品的信息，因此产生了自旋回波技术来消除H不均匀性的影响。由于在90度脉冲之后核磁矩会散相，于是在此之后再加上一个180度脉冲信号，每一个单色磁矩将沿x’轴转180度，原来超前相角的磁矩现在落后相同相角，于是核磁矩开始重新聚相，这就产生了回波信号。

[自旋回波信号的获得]

同获得FID信号的方式类似,首先确定共振频率,步骤如上所述,P1(90度脉冲施加时间)，P2(180度脉冲施加时间)的确定也如前所述，随后把激励频率稍微偏离共振频率，使回波呈现波包图样。

调节D1(90度脉冲施加时间到180度脉冲施加时间间隔)，使回波图象正好处于信号窗口中央。如图

若处于共振频率，回波信号如图

[磁场均匀性对FID信号的影响]

90度脉冲施加于样品之后，将产生FID信号，其幅度以exp（-t/ T2*）衰减。由1/ T2*=1/(2T1)+1/T2+γΔH，

此时若改变磁场均匀性旋钮，可以清楚地看到衰减速率变得更快，如图(左图为ΔH较大时的FID信号)。

根据这个特性，我们可以在固定其他参数的情况下调节均匀性旋钮，使FID衰减速率达到最慢，FID信号的拖尾越长，此时的磁场均匀性达到最高。调节这个参数的意义是显著的， H场的均匀性直接关系到核磁共振技术的分辨率，在核磁共振精细结构的分析时，H场的均匀性是必须保证的，否则共振频率的精细结构将会淹没在H场不均匀性造成的展宽中。另外，在测量分子中核的化学位移时，H场的均匀性将决定实验的分辨率能否分辨不同基团中的共振频率差异。

[硬脉冲CPMG序列测量T2]

硬脉冲CPMG序列是自旋回波脉冲序列基础上，多次施加180度脉冲，从而得到多个回波序列。

90度脉冲施加之后，经过时间τ的散相之后，再加上180汇聚脉冲，2τ时得到第一个回波信号，之后又开始散相运动，3τ时再施加第二个180度脉冲，形成第二个回波信号，不过信号幅度逐步减小。利用这个方法，我们就可以方便得测量T2了：

My=M0exp[-2nτ/T2],利用峰值的衰减规律侧的样品的T2值。

实验中我们使用甘油样品，并按照上述步骤获得CPMG序列

调节参数，使信号更好地显示在信号窗口

由于单组分拟合所得的曲线误差过大，我们采用双组分拟合。

经曲线拟合，得T2=66.90ms ，64.59ms

产生两个T2值的原因是甘油中两种基团中质子所处的化学环境不同，因而有不同的内部磁场，因此对T2有着不同的影响。

[T2弛豫的意义]

如果主磁场是绝对均匀的，则影响质子所处环境磁场均匀性主要是物质内部的磁场不均匀，对于某种物质来说，如果分子大小相对均匀，分子产生的内部磁场也较均匀，质子相位失去一致性速度变慢，T2就较长，而对于一些分子大小差异很大的组织来说，内部磁场就会有较大差异，T2较短。

在医学中不同的正常组织T2不同，因此，对于测量不同物质的横向弛豫时间T2有着重要的现实意义。

[反转恢复法测T1]

该序列首先施加一个180度脉冲，使纵向磁化矢量强度反转到主磁场反方向，然后该磁化矢量以T1时间常数进行自由弛豫。经过一定时间τ1后Mz有所减小，此时再施加一个90度脉冲，记录此时的FID信号，改变τ并作多次测量，记录τ以及FID信号的峰值。然后再按指数衰减规律Mz=M0[1-2exp(t/T1)]作拟合。

实验中，我们在得到FID信号之后，通过FFT变换来准确记录信号峰值，并发现存在两个共振峰。

| D1ms | 峰位1(kHz) | 峰位2(kHz) | 峰值1 | 峰值2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -0.131 | -0.087 | 132000 | 136000 |
| 10 |  |  | 114000 | 107000 |
| 20 |  |  | 96000 | 108000 |
| 100 |  |  | 49000 | 54000 |
| 110 |  |  | 57000 | 65000 |
| 120 |  |  | 66000 | 75000 |
| 130 |  |  | 77000 | 85000 |
| 140 |  |  | 85000 | 93000 |
| 150 |  |  | 96000 | 105000 |
| 180 |  |  | 105000 | 115000 |
| 200 |  |  | 110000 | 121000 |
| 240 |  |  | 120000 | 129000 |
| 280 |  |  | 126000 | 135000 |
| 300 |  |  | 126000 | 136000 |
| 320 |  |  | 131000 | 139000 |
| 360 |  |  | 133000 | 141000 |
| 400 |  |  | 133000 | 141000 |
| 480 |  |  | 135000 | 145000 |
| 420 |  |  | 135000 | 144000 |

(以上峰值均为绝对值，实际拟合时需判断正负号)

经过数据拟合，得两个峰各自对应的T1为1号峰91.5ms ，2号峰87.3ms。

由之前的讨论，可以看到，这也是由于甘油中处于羟基的氢原子和处于甲基的氢原子内部磁场环境不同所致。如下详述。

[化学位移]

物质的化学位移源于自旋和外的电子云对外加磁场的磁屏蔽效应。考虑电子云对静磁场的屏蔽作用后，质子实际收到磁场强度为H=H0(1-σ)

因此共振频率会有差异，从而形成多个峰。

ω0=γ(1-σ)H0

应用这个关系我们可以求得羟基与甲基屏蔽效应的差值：

由

Δω0=γΔσH0=Δσω0可得

Δσ=1.96E-6

[总结]

脉冲核磁共振手段提供了丰富的了解物质内部性质的方法，以上通过一些例子及方法介绍了核磁共振在研究物性方面应用。

[参考文献]

1.核磁共振成像技术实验教程  汪红志 张学龙 武杰   科学出版社

2实验脉冲核磁共振     童瑜晔 邵倩芬  复旦大学出版社