U18数据采集卡

使用说明书

北京迪阳公司

USB简介

USB（UNIVERSAL SERIER BUS）又称之为通用串行总线，不仅仅简单地将计算机和外设连接在一起，还把我们带进了一个全新的PC机时代。

USB是您进行数字图象处理的最佳选择，同时她也为数字化设计提供了无限的创造空间。

为什么USB越来越受到用户的青睐呢？

第一．USB实现了那些一直渴望简单、直接、快速连接外设到PC机的使用者的梦想。

添加一个传统外设，首先您必须要弄清那些复杂的端口序列中那一个才是您需要的。其次，在通常情况下，您还不得不拆开PC机，安装所需要的板卡，并且选择跳线，诸如中断设置等，这些都是非常麻烦的事情，甚至会使一些用户害怕添加外设。

USB使添加外设变得十分简单，任何人都可以轻松的做到。

首先，USB用一个标准的插拔端口代替了所有的不同种类的串并口。

使用USB连接PC机和外设，您只须把他们连接在一起就行，剩下的事情USB会自动帮您完成。他就像是给您的PC机添加一个新的功能。您再也不须拆开您的PC机，也不必担心插入板卡，DIP跳线和中断设置。

第二，USB的即插即用功能。当您需要接入外设时，甚至不必关闭电源重启计算机，只要插入便可运行！PC自动检测外围设备并且配置必要的软件。因此，它不仅广泛用于各种台式机，还给笔记本PC带来了新的生机。而当您需要移走外设时，只须拔走USB插头即可。

也许您会问，“我可以同时接多个外围设备吗？PC机有足够的USB接口吗”？ USB当然可以同时连接多个外围设备；许多PC机有两个以上的USB端口，而集线器——一种特殊的USB外围设备，可以附属多个USB端口，当您需要使用多于两个外设时，接入一个集线器即可。

第三．USB传输数据的速度非常快，达到12Mbit，而在新发行的USB2．0版本中，其传输速度居然达到480Mbit。

# U18 数据采集板

一、概述

U18模板是USB总线兼容的数据采集板，可经USB电缆接入计算机，构成实验室、产品质量检验中心、特别是野外测控、医疗设备等领域的数据采集、波形分析和处理系统，也可构成工业生产过程控制监控系统。而且它具有体积小，即插即用等特点，因此是便携式系统用户的最佳选择。

U18板上设计有12Bit分辨率的A/D转换器和D/A转换器，提供了16路单端或8路双端的模拟输入通道和4路D/A输出通道，A/D转换器输入信号范围:±5V、±10V、0～10V，D/A转换器输入信号范围: 0～5V、0～10V、±5V、±10V。16路开关量输入，16路开关量输出且均能上电清零。使用本卡时最好通过板卡上EX_VCC插座接上外接电源。如本卡不能正常工作，必须接上外接电源。

使用外接电源时，应先接外接电源，后接USB电缆。拔掉时先拔USB电缆，后拔外接电源。

二、性能和技术指标

2.1、模拟信号输入部分

★模拟通道输入数: 16路单端或8路双端输入

★模拟输入电压范围：±5V、±10V、0～＋10V

★模拟输入阻抗:  100MΩ

★模拟输入共模电压范围：>±2V

★放大器建立时间：2Us

★放大器增益G与电阻RG的运算关系为：　G　＝　1　＋　50KΩ/RG

★放大器增益与电阻RG的对应关系如下表所示：

| 增益 | RG(Ω) | 最接近的阻值（1%的精度）RG(Ω) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空 | 空 |
| 2 | 50.00K | 49.9K |
| 5 | 12.50K | 12.4K |
| 10 | 5.556K | 5.62K |
| 20 | 2.632K | 2.61K |
| 50 | 1.02K | 1.02K |
| 100 | 505.1 | 511 |
| 200 | 251.3 | 249 |
| 500 | 100.2 | 100 |
| 1000 | 50.05 | 49.9 |
| 2000 | 25.01 | 24.9 |
| 5000 | 10.00 | 9.88 |
| 10000 | 5.001 | 4.94 |

2.2、A/D转换电路部分

A/D分辨率：12Bit(4096)

非线性误差：±1LSB(最大)

转换时间：10us

系统测量精度：0.1%

2.3、D/A转换电路部分

输出通道数：4路

模拟输出电压范围：0～5V、0～10V、±5V、±10V

D/A分辨率：12Bit(4096)

非线性误差：±1LIB(最大)

D/A输出精度(满量程)：±1LIB

建立时间：10μS(0.01%精度)

输出阻抗：0.2Ω

2.4、开关量输入输出部分

16路数字量输入、16路数字量输出经过50脚扁平电缆插座

XS2引出。

数字端口满足标准TTL电气特性：

输入TTL电平，吸入电流小于0.5毫安。

输出TTL电平，最大下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安。

数字量输入最低的高电平：2V

数字量输入最高的低电平：0.8V

数字量输出最低的高电平：3.4V

数字量输入最高的低电平：0.5V

2.5、定时/计数器

定时/计数器： 8253的三个定时/计数器（CLK0、CLK1、CLK2）、门控（GATA0、GATA1、GATA2）及输出（OUT0、OUT1、OUT2）也由XS2引出。

2.6、A/D采样率

A/D采样通过率：100KHz

2.7、外形尺寸

158mm * 117mm

三、工作原理概述

U18板主要由模/数转换(A/D)电路、数/模转换(D /A)电路、USB总线接口电路等部分电路的组合，力求满足用户各种用途的需求。

四、主要元件位置图、信号输入插座和开关量管脚定义

4.1 主要元件位置图

图4.1.1为U18板的主要跳线位置图， 此位置图上跳线设置为出厂标准设置。设置为：单端输入方式，模拟输入范围±5V，模拟输出范围±5V。

XS1: 模拟信号输入/输出引线插座

XS2：开关量输入/输出及8254接口引线插座

USB－T：USB总线连接插座

RP5：4路DA输出电压零点调整电位器

RP1：DA0输出电压满度调整电位器

RP2：DA1输出电压满度调整电位器

RP3：DA2输出电压满度调整电位器

RP4：DA3输出电压满度调整电位器

RP8：A/D电路单极性零点调整电位器

RP7：A/D电路双极性零点调整电位器

RP6：A/D电路满度调整电位器

XF1、XF5：模拟电压输入单端、双端选择

XF9、XF10：模拟电压输入量程选择

XF7、XF8：D/A输出极性选择

XF1、XF2、XF3、XF4：D/A输出量程选择

4.2 模入信号37芯D型插座XS1的管脚定义

CH00～CH15：16路模拟信号输入通道号

CH00～CH07 ：双端模拟信号输入正端 （ 双端方式时）

CH08～CH15 ：双端模拟信号输入负端  （双端方式时）

DA0～DA1：4路模拟信号输出端

AGND：模拟地

双端方式时，各通道的对应关系如下表：

| 原始通道对 | 对应的采样通道号 |  | 原始通道对 | 对应的采样通道号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH0,CH8 | CH0 |  | CH4,CH12 | CH4 |
| CH1,CH9 | CH1 |  | CH5,CH13 | CH5 |
| CH2,CH10 | CH2 |  | CH6,CH14 | CH6 |
| CH3,CH11 | CH3 |  | CH7,CH15 | CH7 |

4.3关于XS2开关量输入/输出及8254接口引线插座的管脚定义

DI0～DI15为开关量输入

DO0～DO15为开关量输出

OUT0～OUT2   分别为8253的0、1、2的定时/计数器的信号输出端；

GATE0～GATE2 分别为8253的0、1、2的定时/计数器的门控端；

CLK0～CLK2   分别为8253的0、1、2的定时/计数器的时钟端；

CLK与板卡上的2M晶振相连。

GND：数字地

VCC：+5V

五、短路套设置及数据格式

A/D电路部分：

1、 模拟信号输入方式选择

- 单端输入方式：

XF5

XF6

- 双端输入方式：

XF5

XF6

2、模拟信号输入量程选择

XF9                XF10

模拟量输入范围为±5V的选择图

XF9               XF10

模拟量输入范围为0V～10V的选择图

XF9　　　　　　　　XF10

模拟量输入范围为±10V时的选择图

3、AD数据格式：

U18通过函数ReadDeviceAD进行16位读操作，将读入A/D转换结果12位数据，其各位定义如下：

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | × | × | × | AD11 | AD10 | AD9 | AD8 | AD7 | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | AD2 | AD1 | AD0 |

其中：AD0～AD11：为A/D转换结果的12位数据。×：不用。

U18板为双极性模拟输入时的结果数据格式如下表所示：

| 输入 | A/D结果编码 |
| --- | --- |
| 正满度 | 111111111111 |
| 正满度－1LSB | 111111111110 |
| 中间值+1LSB | 100000000001 |
| 中间值（零点） | 100000000000 |
| 中间值－1LSB | 011111111111 |
| 负满度+1LSB | 000000000001 |
| 负满度 | 000000000000 |

U18板为单极性模拟输入时的结果数据格式发下表所示：

| 输入 | A/D结果编码 |
| --- | --- |
| 正满度 | 111111111111 |
| 正满度－1LSB | 111111111110 |
| 零点+1LSB | 000000000001 |
| 零点 | 000000000000 |

例如：在[-5V，+5V]量程下采集2、3、4三个通道的数据，且分别在这三个通道上输入2.5V，0V，-2.5V的直流电压，那么通过ReadDeviceAD函数取得的值分别是十六进制：0c00，0800，0400。

D/A电路部分：

- 模拟信号输出量程选择

| 输出范围 | XF7 | XF8 | XF4 (DA0) | XF3 (DA1) | XF2 (DA2) | XF1 （DA3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～5V |  |  |  |  |  |  |
| 0～10V |  |  |  |  |  |  |
| －5V～+5V |  |  |  |  |  |  |
| -10V～+10V |  |  |  |  |  |  |

2、D/A数据格式：

| D/A转换数据寄存器 |
| --- |
| 数据位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 数字信号 | DA7 | DA6 | DA5 | DA4 | DA3 | DA2 | DA1 | DA0 |
| 数据位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 数字信号 | NC | NC | NC | NC | DA11 | DA10 | DA9 | DA8 |

其中，DA11—DA0为需要进行D/A转换的12 位数据。NC：不用。

USB2016板为双极性电压输出时数据格式如下表所示：

| 输入 | D/A数据编码 |
| --- | --- |
| 正满度 | 1111 1111 1111 |
| 正满度－1LSB | 1111 1111 1110 |
| 中间值+1LSB | 1000 0000 0001 |
| 中间值（零点） | 1000 0000 0000 |
| 中间值－1LSB | 0111 1111 1111 |
| 负满度+1LSB | 0000 0000 0001 |
| 负满度 | 0000 0000 0000 |

USB2016板为单极性电压输出时的数据格式如下表所示：

| 输入 | A/D结果编码 |
| --- | --- |
| 正满度 | 1111 1111 1111 |
| 正满度－1LSB | 1111 1111 1110 |
| 零点+1LSB | 1000 0000 0001 |
| 零点 | 0000 0000 0000 |

六、模拟输入信号的连接方式

6．1 单端输入方式：

U18板均可按图4.1连接成模拟电压单端输入方式，16路模拟输入信号连接到CH00～CH15端，其公共地连接到AGND端。

单端输入方式，主要应用在噪声干扰不高的场合

6．2双端输入方式：

U18板可按图3.2连接成模拟电压双端输入方式，可以有效抑制共模干扰信号，提高采集精度。8路模拟输入信号正端接到IN00+～IN7+端，其模拟输入信号负端接到IN00-～IN7-端，并在距离XS1插座近处，在IN00-～IN07-端与AGND端各接一只几十KΩ至几百KΩ的电阻（当现场信号源内阻小于100Ω时，该电阻应为现场信号源内阻的1000倍；当现场信号源内阻大于100Ω时，该电阻应为现场信号源内阻的2000倍），为仪表放大器输入电路提供偏置。

双端输入方式，主要应用在噪声干扰高的场合

七、使用方法

1、用USB电缆将U18板与主机连接起来，若发光二极管亮，则表示U18板电源已接通。

2、时主机屏幕上会显示检测到artU18设备，接着让您安装驱动程序，您须插入本公司提供的安装盘。详细的安装过程请见本公司软件说明书的USB部分。

3、安装完毕后，打开U18操作系统，即可检测设备是否正常工作。

注：其硬件参数配置请参考软件说明书中USB部分的结构USB_PARA中的介绍。

八、应用注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本说明书和U18板，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮用户解决问题。

在使用U18板时，应注意以下问题：

①U18板正面的IC芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

②用户务必注意电源的开关顺序，使用时要求先开主机电源，后开信号源的电源；先关主机电源，后关信号源的电源。

九、校准

U18板出厂时已经校准，只有当用户使用一段时间后，或者用户认为需要时才做校准。

准备一块5位半精度以上数字电压表，安装好U18，打开主机电源，预热15分种。

A/D校准

- 模拟输入的任两个通道，比如CH0、CH1通道，将CH0通道输入接0伏电压,CH1接正满度电压4997.56毫伏或9997.56毫伏(依AD量程而定)。

- 如果AD输入是双极性，调整电位器RP7，使读回的A/D转换结果在7FFH和800H 之间

变化。如果AD是单极性,调整电位器RP8，使读回的AD数据在000H～001H之间变化。

3、如果AD量程为-5～+5V,将模拟输入通道CH1的输入接+4997.56mV，如果AD量程为0～10V则将CH0的输入接9997.56V,调整电位器RP6，使读回的A/D转换结果在FFEH～FFFH之间变化。

4、重复2）、 3）步骤，直到满足要求为止。

D/A校准

（一） 双极性输出的校准：

- 将数字电压表的地线与37芯D型插头XS1中的任意模拟地(AGND)相接,电压表的输入端与需要校准的DA通道相连接。

- 在Windows下运行U18测试程序，选择菜单文件操作下的D/A输出检测，根据需要校准的通道选择相应的手动单点输出。

- 将D/A输出设置为2048，通过调整电位器RP5，使相应的D/A输出

为0.000V。

- 将D/A输出设置为4095，通过调整电位器RP1～RP4，使相应的D/A输出为5.000或10.000V。

- 重复以上3)、4）步骤，直到满足要求为止。

（二） 单极性输出的校准

- 将数字电压表的地线与37芯D型插头XS1中的任意模拟地(AGND)相接,电压表的输

入端与需要校准的DA通道相连接。

- 在Windows下运行U18测试程序，选择菜单文件操作下的D/A输出检测，根据

需要校准的通道选择相应的手动单点输出。

3） 将D/A输出设置为0，通过调整电位器RP5，使相应的D/A输出为0.000V。

- 将D/A输出设置为4095，通过调整电位器RP1～RP4，使相应的D/A输出为5.000或

10.000V。

- 重复以上3)、4）步骤，直到满足要求为止。

十、保修

U18自出厂之日起，两年内，凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

附录   可编程定时/计数器8254编程描述

有关8254详细情况请参见8254技术手册或有关资料。

- 控制字

在使用8254内部计数器前，必须先向8254内部控制字寄存器写入控制字和写入计数器

置值。

控制字寄存器格式如下：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC1 | SC0 | RL1 | RL0 | M2 | M1 | M0 | BCD |

各位定义如下：

BCD：计数器计数方式选择，可采用二进制或BCD码。

M2、M1、M0：计数器工作方式选择，可有六种工作方式，具体含义见下表。

| BCD | 计数类型 |
| --- | --- |
| 0 | 二进制计数 |
| 1 | BCD码计数 |
| M2 | M1 | M0 | 方式 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 5 |

| SC1 | SC0 | 选择计数器 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 计数器0 |
| 0 | 1 | 计数器1 |
| 1 | 0 | 计数器2 |
| 1 | 1 | 非法 |

| RL1 | RL0 | 操作类型 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 计数器锁存操作 |
| 0 | 1 | 只读/写低字节 |
| 1 | 0 | 只读/写高字节 |
| 1 | 1 | 先读/写低字节 后读/写高字节 |

RL1、RL0计数器读写操作长度选择，以决定对计数器进行装入或读出是双字节还是单字节。SC1、SC0选择计数器0、1或2。

当对8254写入控制字后，就要给计数器赋初值了。当控制字D0＝0时，即二进制计数，初值可在0000H～FFFFH之间选择，当控制字D0＝1时，则装入计数器的初值应选十进制方式，其值可在0000～9999十进制数之间选择，但无论何种计数方式，当初值为0000时，计数器的计数值最大。

- 工作方式

对8254的读写操作

方式0-计数结束中断

当写入方式0控制字后，计数器输出立即变成低电平，当赋初值后，计数器马上开始计数，并且输出一直保持低电平，当计数结束时变成高电平，并且一直保持到重新装入初值或复位时为止。当控制字中D5D4＝11时，在写入低字节后计数器还不计数，当写入高字节后，计数器才开始计数，如果对正在做计数的计数器装入一个新值，则计数器又从新装入的计数值开始，重新作减量计数。可用门控端GATE控制计数，当GATE＝0时，禁止计数，当GATE＝1时，允许计数。

方式1—可编程单次脉冲方式

该方式要在门控信号GATE作用下工作。当装入计数初值N之后，要等GATE由低变高，并保持高时开始计数，此时输出OUT变成低电平，当计数结束时，输出变成高电平，即输出单次脉冲的宽度由装入的计数初值N来决定。当计数器减量计数未到零时，又装入一个新的计数值N1，则这个新值，不会影响当前的操作，只有原计数值减到零且有一个GATE上升沿时，计数器才从N1开始计数。如当前操作还未完，又有一次GATE上升沿时，则停止当前计数，又重新从N1开始计数，这时输出单次脉冲就被加宽。

方式2—频率发生器方式

在该方式下，计数器装入初始值，开始工作后，输出端将不断输出负脉冲，其宽度等于一个时钟周期，两负脉冲间的时钟个数等于计数器装入的初始值。在方式2中门控信号相当于复位信号，当GATE＝0时，立即强迫输出为高电平，当GATE＝1时，便启动一次新的计数周期，这样可以用一个外部控制逻辑来控制GATE，从而达到同步计数的作用。当然计数器也可以用软件控制GATE而达到同步控制目的。

方式3—方波频率发生器方式

与方式2类似，当装入一个计数器初值N后，在GATE信号上升沿启动计数，定时/计数器此时作减2计数，在完成前一半计数时，输出一直保持高电平，而在进行后一半计数时，输出又变成低电平。若装入的数N为奇数，则在（N＋1）/2个计数期间，输出保持高电平。在（N－1）/2个计数期间，输出保持低电平。若在一次计数期间，将一个新的初值装入计数器，那么在当前的计数发生跳变时，计数器马上又按新的计数开始计数。

方式4—软件触发选通方式

用控制字设置该方式后，输出即变为高电平，在GATE＝1时，计数器一旦装入初值，便马上开始计数，每当计数结束，便立即在输出端送出一个宽度等于一个时钟周期的负脉冲。如果在一次计数期间，装入了一个新的计数值。则在当前的计数结束，送出负脉冲后，马上以这个新的计数开始计数。在GATE＝0时，禁止计数，这些均与方式2同，但这不是用GATE的上升沿来启动计数的。

方式5—硬件触发选通方式

当采用该方式工作时，在GATE信号的上升沿启动计数器开始计数，输出一直保持高电平，当计数结束时，输出一个宽度等于时钟周期的负脉冲。在此种方式下，GATE是高电平或低电平都不再影响计数器工作。但计数操作可用GATE信号的上升沿重新触发，便又从原来的初值开始计数，计数期间，输出又一直保持高电平。

在上述六种工作方式中，GATE信号均起作用，现将GATE信号的作用列于表中：

| GATE | 低电平或下降沿 | 上升沿 | 高电平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方式0 | 禁止计数 | 无作用 | 允许计数 |
| 方式1 | 无作用 | 启动计数， 下一时钟后输出变低 | 无作用 |
| 方式2 | 禁止计数并输出为高 | 启动计数 | 允许计数 |
| 方式3 | 禁止计数并输出为高 | 启动计数 | 允许计数 |
| 方式4 | 禁止计数 | 无作用 | 允许计数 |
| 方式5 | 无作用 | 启动计数 | 无作用 |

注意：8254的每个定时/计数器在所有操作方式下，均不能设置初值为“１”，否则定时/计数器将停止计数及计数输出。