ZKY-LCDZBX

液晶器件制备测试系统

使用说明书

务必在使用前请细阅读本说明书，并随机长期保管

成 都 世 纪 中 科 仪 器 有 限 公 司

四 川 世 纪 中 科 光 电 技 术 有 限 公 司

地址：成都市经济技术开发区（龙泉驿区）南二路309号     邮编：610100

电话：（028）85247006  85243932                      传真：（028）85247006

网址；WWW.ZKY.Cn                               E-mail: ZKY@ZKY.Cn

2015-11-30

### 目录

Ⅰ、安全警告及注意事项……………………………………………………………2

Ⅱ、液晶器件制备测试系统所需配置……………………………………………4

Ⅲ、液晶器件制备测试系统实验指导说明………………………………………5

实验一、液晶盒的制备…………………………………………………………………5

实验二、基片表面处理对液晶分子取向及织构的影响………………………………7

实验三、TN液晶器件的电光特性研究…………………………………………………9

Ⅳ、液晶器件制备测试系统仪器操作说明………………………………………12

一．液晶基片旋涂机……………………………………………………………………12

二．立式电热恒温箱……………………………………………………………………13

三、液晶配向摩擦机……………………………………………………………………14

四、台式液晶盒光固机…………………………………………………………………16

五、半自动点胶机………………………………………………………………………17

六、液晶驱动信号源……………………………………………………………………18

七、USB透射式偏光显微镜……………………………………………………………18

八、空气压缩机…………………………………………………………………………20

九、液晶盒夹具…………………………………………………………………………21

十、附件………………………………………………………………………………21

Ⅴ、液晶盒的制作流程和注意事项………………………………………………23

一、实验前准备…………………………………………………………………………23

二、清洗基片……………………………………………………………………………23

三、镀PI取向膜……………………………………………………………………… 24

四、摩擦取向……………………………………………………………………………24

五、空盒制作……………………………………………………………………………25

六、灌晶和封口…………………………………………………………………………26

七、液晶织构观察………………………………………………………………………26

Ⅵ、耗材的保管与存储………………………………………………………………27

安全警告及注意事项

请严格按照操作说明操作仪器，否则发生安全事故，本公司概不负责！

所有仪器的三芯电源线需可靠接地，仪器不用时请将与外电网相连的插头拔下。

### 一．空气压缩机

①．空压机运行中应定期观察油位，油面请保持在油镜中间红色圈范围内，用油太多除浪费润滑油外，且易使气门附碳；用油太少则常因润滑不良，而使其烧毁或磨损。

②．一般新机初次使用100小时后，请更换新机油。

③．空压机的润滑油请选用68#压缩机油。忌用浓稠润滑油或其他杂油、废油。

④．勿在运转时添加新油。

⑤．空压机在运转中若逢停电或停止使用，请断开电源，以确保安全。

⑥．空压机气缸头及铜管部分，因空气压缩而发热，一般温度均很高（请勿手摸），这是必然现象并非异状。

⑦．每使用100小时后需要排水，排水阀在气罐底部。

### 二．液晶配向摩擦机

①．在打开电源开关和气路开关之前，应检查各功能开关应处于关状态，滑台处于“前”状态。在完成实验后，必须关闭电源开关和气路开关。

②．在摩擦筒工作时高速旋转，禁止将手、头发、丝巾等任何物品靠近摩擦筒，避免被摩擦筒缠绕。最好在实验中戴上帽子。

③．滑台工作过程中，禁止将手置于滑台下方和阻尼器附近，以避免夹伤！

### 三、立式电热恒温箱

①．在加热过程中，绝对禁止用手触摸加热台！取放试件时，必须使用专用工具！

②．加热温度设置范围为室温到300℃，不可超过300℃，否则将严重影响加热台使用寿命，甚至损坏仪器。如果出现仪器失控，请立即断开电源。

③．切勿放入有机溶剂等易燃易爆物质。

④．加热过程中，切勿触摸仪器上部排气口，以免烫伤。

### 四、液晶基片旋涂机

①．旋涂基片时，必须合上上盖，转台工作过程中，禁止打开上盖，必须等转台停止转动后才可以打开上盖！

②．每次开机前，应检查调速旋钮是否逆时针方向旋转到底，否则可能会因为调速旋钮处于工作状态，通电后，转台立刻会高速旋转，而造成仪器损坏。使用完毕后，请将调速旋钮逆时针方向旋转到底。

### 五、台式液晶盒光固机

①．滑动上盖时，请缓慢滑动，避免用力过度而损坏仪器；且仪器上盖不允许放置任何物品，以避免在滑动过程中掉落；

②．在使用定位装置上的压片时，不要过度用力，否则可能影响其使用寿命，甚至破坏定位工装。

③．仪器发出的紫光是安全光（波长为365），可放心使用。

④．仪器操作平台为玻璃制品，应避免其受到强烈撞击。

### 六、半自动点胶机

①．输入高压气最高压强不得超过7bar（100psi），点胶机工作气压最高不得超过5.5bar（78psi），如果工作气压在4bar以上，请改用铝合金接驳头。

②．针筒内盛装的UV胶为光敏感材料，每次使用的时候请关闭紫光灯，使用完成后，须盖上针帽，并将针筒置于黑色安放筒内避光保存。

③．脚踏开关置于实验台下，使用的时候请轻踏开关。

### 七、USB透射式偏光显微镜

①．打开包装箱取出仪器时一定要小心，防止镜头等附件跌落损坏；

②．转换器和调焦机构的结构复杂精密，请勿拆装。

### 八、附件

- 液晶取用后，应及时封盖遮光保存，减少敞开暴露在空气中的时间。暴露在空气中的时间过长，会增大液晶的漏电流。

- 液晶为高分子材料，有一定的毒性，取用时请使用配备的取样管。应尽量避免与皮肤接触，如果不小心粘到皮肤上，用水冲洗即可，不会对皮肤造成影响.

- 液晶是有机高分子物质，很容易在各种溶剂中溶解或与其它化学品产生反应，液晶本身也是一种很好的溶剂，所以在使用和存放过程中要尽量远离其它化学品。

- 间隔子应干燥保存，平时不用时应放在干燥皿等干燥的环境中。

- 封液晶盒使用间隔子时，可使用取样管蘸取少量间隔子，举至基片上方，轻轻抖动取样管，使间隔子均匀散落于基板之上。

- 取向剂是配置的溶液，储存时应放入冰箱4°以下低温保存。存放取向剂时应保持容器的密封性良好，避免杂质落入溶液中而影响取向剂的使用。

- ITO玻璃平时放置时注意对ITO表面的保护，不要被划伤表面。

ZKY-LCDZBX_液晶器件制备测试系统所需配置

| 序号 | 名称及规格 | 数量 | 配件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶基片旋涂机 |  |  |  |
| 2 | 立式电热恒温箱 |  |  |  |
| 3 | 液晶配向摩擦机 |  |  |  |
| 4 | 台式液晶盒光固机 |  |  |  |
| 5 | USB透射式偏光显微镜 |  |  |  |
| 6 | 液晶驱动信号源 |  |  |  |
| 7 | 空气压缩机 |  |  |  |
| 8 | 半自动点胶机 |  |  |  |
| 9 | 附件箱 |  |  |  |
| 10 | ZKY-LCDEO-2液晶电光效应实验仪 |  |  | 有独立说明书 |
| 11 | LCDZBX_液晶盒测量夹具 |  |  |  |
| 12 | 仪器使用说明 |  |  |  |
| 13 | 玻片夹 |  |  | 工具 |
| 14 | 真空吸笔 |  |  | 工具 |
| 15 | 滴定管 |  |  | 工具 |
| 16 | 取样管 |  |  | 工具 |
| 17 | 取向剂盛装瓶 |  |  | 工具 |
| 18 | 《液晶显示原理》 |  |  | 资料 |
| 耗材： |
| 19 | ITO导电玻璃 |  |  |  |
| 20 | 取向剂 |  |  |  |
| 21 | TN型液晶 |  |  |  |
| 22 | 间隔子 |  |  |  |
| 23 | 紫光光固胶(UV胶) |  |  |  |
| 24 | 空气压缩机机油 |  |  |  |

液晶器件制备测试系统实验指导说明

液晶器件制备测试系统主要可实现小型TN型液晶盒的制作，并对制作的液晶进行观察和测试。

实验一 ：液晶盒的制备

实验目的：1、了解工业液晶盒的制备过程及工艺；

2、熟悉实验室制备液晶盒的工艺流程；

实验仪器：液晶器件制备测试系统

实验原理：液晶显示器的结构如图1-1所示：

图1-1  液晶显示器件的结构示意图

液晶盒是由两片相距5~9um的玻璃基板组成。在这些玻璃基板的内表面上有一层氧化铟锡（ITO）或氧化铟（In2O3）透明电极，在两块基板这间填充正或负介电常数的向列相液晶材料（或其他如胆甾相、近晶相等各种液晶材料），通过对电极表面进行适当处理，使液晶分子的取向成一定状态。

液晶盒的此种结构要求两玻璃基板这间具有均匀的间隙。由此，要在基板表面均匀地散布玻璃纤维或玻璃微粒。同时，为了防止潮气和氧气与液晶发生作用，玻璃板四周应进行气密封接。密封材料可以用环氧树脂之类的有机材料，也可用低熔点玻璃粉之类的无机密封材料，这就是丝网印刷油墨。为了使液晶盒厚保持在设计值，在印刷油墨中还需加入衬垫材料。

液晶显示器制造工艺中，取向是一个关键工艺。液晶盒内基片表面直接与液晶接触的一薄层材料被称之为取向层，它的作用是使液晶分子按一定的方向和角度排列，这个取向层对于液晶显示器来说是必不可少的，而且直接影响显示性能的优劣。液晶显示器所用的取向材料及取向处理方法有多种，如摩擦法、斜蒸SiO2方法等等。摩擦法是沿一定的方向摩擦玻璃基片，或是摩擦涂覆在玻璃基片表面的无机物或有机物覆盖膜，再进行摩擦，以使液晶分子沿摩擦方向排列，这样可以获得较好的取向效果。

本实验使用摩擦机对基板表面进行摩擦处理，能更好地控制摩擦的强度和均匀性从而达到更好的取向效果。而台式液晶盒光固机的使用大大缩短了实验的周期。

实验内容：

1、制备未取向的空液晶盒至少一个；

2、制备平行取向的液晶盒至少一个；

3、制备TN模式的液晶盒至少一个；

实验步骤：

Ⅰ、未取向液晶盒的制备：

1、清洗基片；

2、烘干；

3、喷洒间隔子；

4、封盒；

Ⅱ、取向液晶盒的制备：

1、清洗基片；

2、烘干；

3、旋涂PI膜；

4、固化PI膜；

5、摩擦取向；

6、喷洒间隔子；

7、封盒；

Ⅲ、TN模式液晶盒的制备：

1、清洗基片；

2、烘干；

3、旋涂PI膜；

4、固化；

5、摩擦取向；（两片基片的摩擦方向不同，一片为平行摩擦取向，另一片为垂直摩擦取向）

6、喷洒间隔子；

7、封盒；

特别说明：详细的制作流程参见《LCDZBX_TN型液晶盒的制作流程及注意事项》。

实验注意事项：

1、喷洒间隔子时，尽量使间隔子分布均匀；

2、在用摩擦机摩擦玻璃表面时，需力度适中，需要在实验过程中多做几次，摸索出摩擦辊与玻璃基片的最佳距离。用力过度，就容易将玻璃片的划痕太深，偏光下看到大量的划痕而非液晶分子的排列。

思考题：

查阅相关的资料，总结现代液晶生产工艺中，制盒工艺流程以及相关的关键技术。

实验二：基片表面处理对液晶分子取向及织构的影响

实验目的：

1、了解液晶技术行业中用于制备液晶盒的导电玻璃（ITO）表面的各种取向技术；

2、掌握液晶显示器件中导电玻璃基片表面的取向技术，比较不同表面处理技术对液晶排列的影响；

3、了解不同的取向技术对向列型液晶在液晶盒中排列的影响定性认识；

实验器材：液晶器件制备测试系统、平行取向的空液晶盒、未取向的空液晶盒、向列型液晶盒

实验原理：

液晶显示器制造工艺中，取向是一个关键工艺。液晶盒内基片表面直接与液晶接触的一薄层材料被称之为取向层，它的作用是使液晶分子按一定的方向和角度排列，这个取向层对于液晶显示器来说是必不可少的，而且直接影响显示性能的优劣。液晶显示器所用的取向材料及取向处理方法有多种，如摩擦法、斜蒸SiO2方法等等。摩擦法是沿一定的方向摩擦玻璃基片，或是摩擦涂覆在玻璃基片表面的无机物或有机物覆盖膜，再进行摩擦，以使液晶分子沿摩擦方向排列，这样可以获得较好的取向效果。

最常用的是在玻璃表面涂覆一层有机高分子薄膜，再用绒布类材料高速摩擦法来实现取向。其中聚酰亚胺树脂具有突出的优点，不仅涂布方便，对液晶分子有良好的取向效果，而且还具有强度高、耐腐蚀、致密性好等优点，因此，目前在液晶显示器制造业中广泛用作取向材料。

聚酰亚胺（简称PI）PI膜有很好的化学稳定性，优良的机械性能、高绝缘性、耐高温、高介电强度、耐辐射、和不可燃。聚酰亚胺优异的性能是由其结构决定的。它通过二酐与二胺在低温下聚合反应合成，生成聚酰亚胺膜，是用浸泡、旋涂、或印刷的方法，将PI溶液涂覆在玻璃表面，经高温固化后制得。

要得到性能优良的PI膜，固化反应必须进行完全。工业上广泛使用的聚酰亚胺(ＰＩ)在摩擦取向处理条件下诱导液晶分子的取向,但是在工业中用的聚酰亚胺稀释后在ITO表面旋涂一层薄薄的溶液后，需在250℃下烘烤2小时，然后在此表面摩擦处理。然后用粘贴长纤维布高速旋转的金属辊,让真空吸附在样品台上的基板触着布辊匀速平移通过,获得定向摩擦，如图2-1所示。

液晶分子在一个很小区域内的液晶指向矢朝某一方向，另一小区域液晶指向矢朝着另一方向，形成所谓的畴。在偏光显微镜下，这些畴光轴方向的不同使偏振光干涉颜色不同，看起来就是花纹或图案。不同类型的液晶花纹或图案的特征是不一样的，这些花纹或图案称之为织构。

向列型液晶的织构，向列型液晶在正交偏光镜下时的织构呈现许多丝状条纹，这些丝或伸或曲，或者像一团乱线。呈现丝状的原因在于向列相分子具有长程取向有序，局部地区的分子趋于沿同一方向排列。两个不同排列取向区的交界处，在偏光显现镜下显示为丝状条纹。

图2-1 定向摩擦处理示意图

实验内容：

分别取实验一制备的平行取向和未取向的空液晶盒，倾斜放置，用毛细管吸取10毫克左右的向列液晶滴在液晶盒一边的空隙上，在毛细作用下，液晶向玻璃盒中浸润。等在整个盒子中浸润完，封口，固化，将此灌注好的液晶盒小心拿到偏光显微镜下观察其形貌。

向列液晶在无摩擦情况下的织构：

由于上下玻璃片是没有经过取向处理，所以液晶分子的取向不是全部朝着一个方向而是在一个很小区域那的液晶指向矢朝某一方向，另一小区域液晶指向矢朝着另一个方向，形成所谓的畴。在偏光显微镜下，这些畴光轴方向的不同而使偏振光干涉颜色不同，看起来就是花纹或图案。呈现丝状的原因在于向列相液晶分子具有长程有序，局部地区的分子趋于沿同一方向排列。当两个不同取向区的交界处，在偏光显微镜下显示为丝状条纹。如图2-2。

向列液晶在平行摩擦情况下的织构：

当上下两片玻璃片取向处理，当取向很好时，不存在缺陷，丝状条纹消失可出现均匀的干涉色。如图2-3所示。

实验步骤：

- 灌晶：将液晶盒倾斜放置，用取样管取向列液晶少许，滴在盒口位置，使液晶分子慢慢浸润到整个盒内；

- 封口，固化；

- 偏光显微镜的调节：调节载物台的中心使之与光轴同轴，使起偏器与检偏器正交；

- 观察：将灌有液晶的液晶盒轻放到载物台上，调节好光圈，观察所制作的液晶样品的织构；

- 重复实验步骤，根据实验要求，观察不同情况下液晶的织构。

特别说明：因实验条件的差异，以上图片仅作为参照。

实验结果分析

比较向列液晶在平行摩擦与无摩擦情况下，偏光显微图像的区别，并说明原因。

## 实验注意事项：

使用偏光显微镜时，灯泡光强不宜调得过大，应及时关闭灯泡电源，以延长灯泡的试样寿命。

## 思考题：

1、液晶在不同表面取向的作用下为什么会呈现不同的图形？为什么在液晶制造业中需要ITO表面需要取向？

2、在本次实验中除了我们使用的摩擦机可作为摩擦工具外，还可以用哪些材料作来摩擦平行取向？

实验三、TN液晶器件的电光特性研究

温馨提示：要完成本实验，必须另配“LCDEO液晶电光效应综合实验仪”。

实验目的

1．在掌握液晶光开关的基本工作原理的基础上，测量液晶光开关的电光特性曲线，并由电光特性曲线得到液晶的阈值电压和关断电压。

2．测量驱动电压周期变化时，液晶光开关的时间响应曲线，并由时间响应曲线得到液晶的上升时间和下降时间。

3．测量由液晶光开关矩阵所构成的液晶显示器的视角特性以及在不同视角下的对比度，了解液晶光开关的工作条件。

实验原理

1．TN液晶单元的工作原理

液晶的种类很多，仅以常用的TN（扭曲向列）型液晶为例，说明其工作原理。

TN型光开关的结构如图3-1所示。在两块玻璃板之间夹有正性向列相液晶，液晶分子的形状如同火柴一样，为棍状。棍的长度在十几埃（1埃 ＝ 10-10米 ），直径为4～6埃，液晶层厚度一般为5-8微米。玻璃板的内表面涂有透明电极，电极的表面预先作了定向处理（可用软绒布朝一个方向摩擦，也可在电极表面涂取向剂），这样，液晶分子在透明电极表面就会躺倒在摩擦所形成的微沟槽里；电极表面的液晶分子按一定方向排列，且上下电极上的定向方向相互垂直。上下电极之间的那些液晶分子因范德瓦尔斯力的作用，趋向于平行排列。然而由于上下电极上液晶的定向方向相互垂直，所以从俯视方向看，液晶分子的排列从上电极的沿－45度方向排列逐步地、均匀地扭曲到下电极的沿＋45度方向排列，整个扭曲了90度。如图1左图所示。

理论和实验都证明，上述均匀扭曲排列起来的结构具有光波导的性质，即偏振光从上电极表面透过扭曲排列起来的液晶传播到下电极表面时，偏振方向会旋转90度。

取两张偏振片贴在玻璃的两面，P1的透光轴与上电极的定向方向相同，P2的透光轴与下电极的定向方向相同，于是P1和P2的透光轴相互正交。

在未加驱动电压的情况下，来自光源的自然光经过偏振片P1后只剩下平行于透光轴的线偏振光，该线偏振光到达输出面时，其偏振面旋转了90°。这时光的偏振面与P2的透光轴平行，因而有光通过。

在施加足够电压情况下(一般为1～2伏)，在静电场的作用下，除了基片附近的液晶分子被基片“锚定”以外，其他液晶分子趋于平行于电场方向排列。于是原来的扭曲结构被破坏，成了均匀结构，如图1右图所示。从P1透射出来的偏振光的偏振方向在液晶中传播时不再旋转，保持原来的偏振方向到达下电极。这时光的偏振方向与P2正交，因而光被关断。

由于上述光开关在没有电场的情况下让光透过，加上电场的时候光被关断，因此叫做常通型光开关，又叫做常白模式。若P1和P2的透光轴相互平行，则构成常黑模式。

液晶可分为热致液晶与溶致液晶。热致液晶在一定的温度范围内呈现液晶的光学各向异性，溶致液晶是溶质溶于溶剂中形成的液晶。目前用于显示器件的都是热致液晶，它的特性随温度的改变而有一定变化。

2．TN液晶单元的电光特性

图2为光线垂直液晶面入射时本实验所用液晶相对透射率（以不加电场时的透射率为100%）与外加电压的关系。

由图3-2可见，对于常白模式的液晶，其透射率随外加电压的升高而逐渐降低，在一定电压下达到最低点，此后略有变化。可以根据此电光特性曲线图得出液晶的阈值电压和关断电压。

阈值电压：透过率为90％时的驱动电压；

关断电压：透过率为10％时的驱动电压。

液晶的电光特性曲线越陡，即阈值电压与关断电压的差值越小，由液晶开关单元构成的显示器件允许的驱动路数就越多。TN型液晶最多允许16路驱动，故常用于数码显示。在电脑，电视等需要高分辨率的显示器件中，常采用STN（超扭曲向列）型液晶，以改善电光特性曲线的陡度，增加驱动路数。

3．TN液晶的时间响应特性

加上（或去掉）驱动电压能使液晶的开关状态发生改变，是因为液晶的分子排序发生了改变，这种重新排序需要一定时间，反映在时间响应曲线上，用上升时间τr和下降时间τd描述。给液晶开关加上一个如图3上图所示的周期性变化的电压，就可以得到液晶的时间响应曲线，上升时间和下降时间。如图3-3所示。

上升时间：透过率由10%升到90%所需时间；

下降时间：透过率由90%降到10%所需时间。

液晶的响应时间越短，显示动态图像的效果越好，这是液晶显示器的重要指标。早期的液晶显示器在这方面逊色于其它显示器，现在通过结构方面的技术改进，已达到很好的效果。

4．TN液晶的视角特性

液晶光开关的视角特性表示对比度与视角的关系。对比度定义为光开关打开和关断时透射光强度之比，对比度大于5时，可以获得满意的图像，对比度小于2，图像就模糊不清了。

图3-4表示了某种液晶视角特性的理论计算结果。图4中，用与原点的距离表示垂直视角（入射光线方向与液晶屏法线方向的夹角）的大小。

图中3个同心圆分别表示垂直视角为30，60和90度。90度同心圆外面标注的数字表示水平视角（入射光线在液晶屏上的投影与0度方向之间的夹角）的大小。图3中的闭合曲线为不同对比度时的等对比度曲线。

由图4可以看出，液晶的对比度与垂直与水平视角都有关，而且具有非对称性。若我们把具有图4所示视角特性的液晶开关逆时针旋转，以220度方向向下，并由多个显示开关组成液晶显示屏。则该液晶显示屏的左右视角特性对称，在左，右和俯视3个方向，垂直视角接近60度时对比度为5，观看效果较好。在仰视方向对比度随着垂直视角的加大迅速降低，观看效果差。

实验仪器

TN型液晶盒（常黑模式）、液晶盒测量夹具、液晶电光特性综合实验仪（需要另配）。

实验内容与步骤

1．液晶的电光特性测量实验。可以测得液晶的阈值电压和关断电压。

2．液晶的时间特性实验，测量液晶的上升时间和下降时间。

3．液晶的视角特性测量实验。

特别说明：详细的实验操作说明参见《液晶电光效应综合实验仪实验指导说明书》。

思考题

1、在本实验中涉及到的光波导的原理基础上构造常通型光开关（常白模式）。

2、讨论：为什么当电压为比较高时，还有光透过？

3、讨论：液晶显示器件的对比度随视角变化为什么呈现出不对称性？

液晶器件制备测试系统仪器操作说明

### 一．液晶基片旋涂机

1．功能

液晶基片旋涂机的作用是将ITO基片上的取向剂通过高速旋转，让取向剂在离心力的作用下均匀的覆盖在ITO面上。

旋涂基片时，必须合上上盖，转台工作过程中，禁止打开上盖！

2．操作方法

如图1所示为基片旋涂机面板操作图，各部分功能如下：

- 电源指示灯：当电源开关打开后，此灯亮。

- 转速调节旋钮：可调节旋涂机转台的转速。根据图示方向，顺时针旋转转速增加，逆时针旋转转速降低。

- 电源开关

- 显示表头：此表头可显示两种状态，分别为预定转速时间和当前转台的转速（对应为表头下方的指示灯会亮起）。在显示过程中，表头初始值显示为“OFF”，此时调调速旋钮调节不起作用。当表头显示为“0000”且表头右下方指示灯亮起时，转台不受时间控制，可以一直旋转；当表头显示为“XXXX”（非“0000”），且表头右下方指示灯亮起时，表示当前显示的为转台还可以持续转动的时间；当表头显示为“XXXX”，且表头左下方指示灯亮起时，表示当前显示的为转台的此时的转速。

- 定时设置旋钮：可设置转台持续转动的时间。在操作过程中，当仪器开机后，顺时针转动一下此旋钮，显示表头将从“OFF”变为“0000”（实验过程中，可以在此时调节“调速”旋钮，以达到所需要的转速）。如果再顺时针旋转此旋钮，表头将进入转台转动定时模式（此时可设置需要转台转动的时间）。当设定好转台转动时间后，将开始转动时间倒计时，2秒后，显示表头将跳转回到转速显示模式，以显示当前转台的转速。如果需要观察剩余时间，则顺时针（或逆时针）转动一下此旋钮即可。

- 转台：承载ITO基片的平台，转速在“70～4000转/分”。

- 压臂：在转台转动过程中，压臂可由离心力的作用，自动将ITO基片压紧在转台上，共4个。

- 联动开关：当上盖打开时，转台不会转动，只有当上盖合上，此开关处于闭合状态，这时仪器才能正常工作。此开关的设置就是为了防止未合上上盖就转动转台而出现意外。

3．注意事项

每次开机前，应检查调速旋钮是否逆时针方向旋转到底，否则可能会因为调速旋钮处于工作状态，通电后，转台立刻会高速旋转，这将影响PI膜的旋涂效果，甚至可能会出现仪器损坏。

### 二．立式电热恒温箱

1．功能

立式电热恒温箱是将ITO基片上涂好的PI膜进行高温烘烤，使得PI更好的固化，达到可摩擦取向的条件。

恒温箱设置有三路独立的加热与控制平台，每一个控制表头对应一个加热台。如图所示，加热控制表头从上往下依次为“加热1”至“加热3”，分别控制恒温箱内从左至右的三块加热台。

2．特点

由于三块加热台处于独立的控制状态，每块加热台都可以从室温到300℃任意调节，相互之间不会干涉。这样可以解决多组学生使用恒温箱不同温度的问题，大大节约实验时间。

控制表头使用的温度控制器，可通过PID的控制方式让加热温度更准确。

3．操作方法

打开总电源开关后，表头上排显示“HLS”，下排显示“7000”，此时仪表进入准工作状态，一秒钟后，上排显示测量值，下排显示主回路设定值，仪表进入正常工作状态。

通过表头可设置需要加热的温度。以其中一路（加热1）控制表头为例，其设置方法为：按“SET”键约三秒钟后，上排主显示窗即变为“SU”符号，下排副显示窗的某一数字开始闪烁，此时按加数键“∧”、减数键“∨”和移位键“<”，即可进行仪表规定两成范围内任意值的设定。当下排显示窗的数值变成需要设定的数值后，再按一下“SET”键，设置的数值将输入仪表。打开加热1开关后，仪表将开始按照输入的主回路控制值，对加热台（左侧）进行自动调节加热了。

4．注意事项

①．绝对禁止在加热过程中，用手触摸加热台！

②．加热温度设置范围为室温到300℃，不可超过300℃，否则将严重影响加热台使用寿命，甚至损坏仪器。如果出现仪器失控，请立即断开电源，并联系我们。

③．加热的ITO玻片时，应避免将其放置到加热台的边沿，否则可能影响加热的均匀性；

④．恒温箱内部加热台应随时保持清洁；

### 三、液晶配向摩擦机

1、功能

液晶配向摩擦机的作用是将已经固化好PI膜的ITO基片进行摩擦取向。

2、操作

如图所示：

- 负压气量调节阀：根据面板图示的调节方向，可以增大和减小负压气量的大小，以改变吸附ITO基片的力量。通常将负压气量调节到最大。

- 滑台气量调节阀：调节推动滑台滑动气量的大小，可改变滑台前后滑动的快慢；

- 滑台压力调节阀：根据压力阀上端标识的方向转动，可改变换台供气的气压，以配合滑台调节阀来调整滑台前后滑动的快慢。在需要调节滑台压力的时候，需将该压力调节阀的上盖拔出一定距离后，才可以旋转阀门来调节压力大小。调节后压力的大小可以通过滑台压力表⑾显示出来。

- 摩擦筒压力调节阀：功能同滑台压力调节阀，此阀门的是调节摩擦筒气压大小的。压力大小可以通过摩擦筒压力表⑿显示出来。

- 滑轨：承载滑台滑动的导轨。

- 摩擦筒：给基片上PI膜取向的主要部件，其表面贴有摩擦布。此摩擦布不可用手触摸。

- 升降柄：改变摩擦筒与ITO基片PI膜之间的距离，以达到所需的摩擦深度。升降柄下方的刻度盘指示了升降柄升高（或降低）摩擦筒的高度，升降柄每旋转一周，可升高（或降低）摩擦筒1㎜的高度。

- 孔板：承载ITO基片的平台。当基片置于孔板中央，且完全遮住孔板中的小孔时，打开负压开关，基片就将被牢牢的吸附在孔板上，以方便摩擦。在未打开负压时，孔板还可以在滑台上自由转动，这样就可以根据需要对ITO基片上的PI膜的摩擦方向做调整。如果需要使用更大面积的ITO基片，可以对孔板进行更换。我们提供了16×16㎜²和72×72㎜²的两种孔板，可以多种尺寸的ITO基片摩擦取向。

- 滑台：滑动基座，在气压的推动下可以在滑轨上轻松滑动。滑台上有0～90°的刻度，配合孔板上的刻线，可以调整孔板上ITO基片摩擦的方向。

- 阻尼器：固定在面板上，不可以调节。其功能是在滑台前后滑动到底时，减小滑台的冲击力。

- 滑台压力表：显示当前滑台气压的压力数值。

- 摩擦筒压力表：显示当前摩擦筒压力的压力数值。

- 电源开关：电路的总开关。

- 滑台换向开关：控制滑台前后滑动的开关，当开关上箭头指向“前”时，表示滑台到达的位置处于靠近前面位置；当开关箭头指向“后”时，表滑台最后到达的位置处于靠近后面的位置。通常情况下，在仪器处于准备状态时，开关的箭头应指向“前”。

- 负压开关：打开和关闭负压的开关。

- 摩擦筒开关：打开和关闭摩擦筒转动的开关。

- 转速显示表：显示摩擦筒在转动过程中的实时转速，单位为“转/分”。

- 转速调节阀：改变通过摩擦筒的气量，可调节摩擦筒的转动速度。

- 气路开关：气路开关处于仪器后面进气孔前。当开关旋钮方向和进气方向平行时，开关处于开通状态；当开关旋钮方向和进气方向垂直时，开关处于关闭状态。

3、注意事项

①、在打开电源开关和气路开关之前，应检查各功能开关应处于关状态，滑台处于“前”状态。在完成实验后，必须关闭电源开关和气路开关。

②、在摩擦筒转动过程中，禁止将手、头发等靠近摩擦筒。

③、转速显示表上的设置按键须由专业人员设置，禁止学生对其操作，否则将影响转速表的正常显示。

④、仪器操作平台要求洁净，无油污，尤其是孔板表面。使用完仪器后，应将上盖合上防尘。

### 四、台式液晶盒光固机

1、功能

台式液晶盒光固机是将涂抹到液晶盒边沿的UV胶用紫光固化，达到快速密封液晶盒的目的。

仪器设置有上下两排紫光灯，可以通过开关选择来调节曝光固化的光强。

2、操作简介

①、计时器：设置和控制紫光灯曝光的时间。曝光时间的设置方法比较简单，即取下计时器上的有机玻璃盖，直接按动增加键“+”和减小键“－”来设置。设置的计时单位有“H”、“M”、“S”，分别代表“小时”、“分钟”和“秒”。设置好曝光时间后，合上有机玻璃盖。通常情况下，曝光时间设置为60S即可（只针对我们提供的UV光固胶）。

②、曝光启动按钮：在完成了点胶后，按一下此按钮，即可点亮紫光的，计时器就开始计时。完成曝光后，如果UV胶没有完全固化，可以重新按曝光启动按钮，继续光固。

③、灯源选择开关：根据仪器上的标识，转动此旋钮，可以选择关闭上下灯（处于“停”位置）、打开下灯和打开上下灯。完成曝光后，应将此旋钮转到“停”。

④、电源开关

⑤、上盖：装有一排紫光灯，由灯源选择开关控制。可通过滑轨前后滑动。平时和曝光时合上上盖。

⑥、基片定位装置：在封液晶盒时，用此定位装置可保证制作好的液晶盒外形一致，这样可以更方便后面在显微镜下观察时安放。轻轻扳动装置上的压片，可很好的压住待固化的液晶盒。

3、注意事项

①、滑动上盖时，请缓慢滑动，避免用力过度而损坏仪器；且仪器上盖不允许放置任何物品，以避免滑动过程中掉落；

②、在使用定位装置上的压片时，不要过度用力，否则可能影响其使用寿命，甚至破坏定位工装。

③、仪器发出的紫光是安全光（波长为365），可放心使用。

④、仪器操作平台为玻璃制品，应避免其受到强烈撞击。

### 五、半自动点胶机

1、功能

将UV光固胶通过针筒滴到两片基片边框上，通过紫光光固，达到封盒目的。其工作方式有自动和手动两种，在学生实验和探究过程中，通常以手动方式点胶。

2、操作

①、电源开关：开关置于“ON”表示接通电源，指示灯亮。

②、气压调节阀和气压表：控制并指示加入到机内的气压（调压手柄必须拉出后才能调节气压）。气压表压力一般在0.1~2.7bar（1~40psi）。

③、模式选择开关：把控制电路置于自动或人工注滴模式。通常置于“MAN”（人工模式）。

④、定时控制：调整注滴持续时间（自动模式下可用）。

⑤、真空控制：调整施加于气路的真空反抽强度。

⑥、出气孔：连接针筒的接口。

⑦、脚踏开关插座：接入脚踏开关。

⑧、进气孔：高压空气的接入口。

⑨、注滴量分档键：可设置注滴持续时间的设置键盘，人工模式下将DRIP开关的1接通即可。

3、注意事项

①、输入高压气最高压强不得超过7bar（100psi），点胶机工作气压最高不得超过5.5bar（78psi），如果工作气压在4bar以上，请改用铝合金接驳头。

②、针筒内盛装的UV胶为光敏感材料，每次使用的时候请关闭紫光灯，使用完成后，须盖上针帽，并将针筒置于黑色安放筒内避光保存。

③、脚踏开关置于实验台下，使用的时候请轻踏开关。

### 六、液晶驱动信号源

1、功能

给制作好的液晶盒提供驱动电压，以便观察液晶在加电与不加电之间的区别，以及电压高低不同对液晶的影响。

信号源可以输出频率为1KHz，幅度0~30V连续可调的方波，能够为本套仪器制作出的各种液晶提供驱动信号源。

2、操作

电源开关在仪器后面，打开电源开关后，就可以输出驱动方波信号了，通过配置的Q9线，可将驱动信号连接到液晶盒两端。调节幅度旋钮，可以改变输出信号的幅度。

### 七、USB透射式偏光显微镜

1、功能

USB透射式偏光显微镜由两部分组成，分别为透射式偏光显微镜和USB电子目镜。透射式偏光显微镜可以给制作的液晶盒提供所需的偏振光，这样可以在显微镜下观察液晶基本特性。USB电子目镜可以直接连接到计算机，不需安装任何驱动，即插即用。可以将显微镜下观察到的图像显示在计算机屏幕上，以便于学生实验报告所用。

2、操作

- 目镜：放大倍数10×。

- 观察头：30°倾斜，360°可转动通过转动铰链，双筒距离可调节，以适应不同观察者双瞳间距，调节范围55-75㎜。电子目镜接口处，可以插入电子目镜或其他CCD摄像头，可将显微图形接到显示器上。三目头右侧的拉杆用来控制光线的分配。当拉杆处于推入状态时，光线通过分光棱镜全部进入铰链双目，保证纯双目观察有足够的亮度。当拉杆处于拉出状态时，光线通过分光棱镜一分为二，同时进入垂直镜管和30°倾斜的双目中。

- 转换器：转动可以改变不同放大倍数的物镜。

- 物镜：分四种放大倍数。分别为4×、10×、40×和100×。

- 回转工作台：可以360°灵活转动。观察台上的压片可以压住需要观察的液晶盒，加上信号驱动源的夹具后液晶盒移动。

- 阿贝聚光镜：其孔径为	N.A.1.25。

- 转动手轮：通过齿轮齿条带动聚光镜升降，升降范围为15㎜。聚光镜用螺钉固定，他的中心可以通过转动两枚黑色塑料头的螺钉（9）来调节。使得孔径光阑的中心和目镜视场的中心基本重合。使用低倍物镜（4×、10×）时，聚光镜一般处于较低的位置；使用高倍物镜（40×和100×）时，聚光镜一般处于较高的位置。

转动拨盘（10）调节孔径光阑的的直径，以便于所有物镜的数值孔径相适应。孔径光阑的调节范围为2~30㎜，通常孔径光阑开启到物镜数值孔径的70~80%时，观察到的图形可获得足够的对比度。

- 偏光部件组：

他包括有起偏器、检偏器和光程补偿器。通过调节起偏器和检偏器的转动角度，可以调节光源射入到目镜的光线亮度。光程补偿器有三个位置，拉到左边位置时，云母1/4λ片进入光路；拉到右边位置时，石膏λ片进入光路；拉到中间位置时，光线直接通过。

- 照明系统：输入电源220V/50Hz，转动拨盘（18）可连续平稳调节等亮度。。

- 调焦系统：粗微调同轴的调焦系统，通过差动机构减速，调焦范围14㎜，精细调节精度移动；转动细调焦手轮（15），载物台上下缓慢精确移动。手轮（20）用来调节粗调焦的力矩，以保证调焦力矩适中，不会太重使操作太过吃力，也不会太轻，免得载物台自动下落。顺时针转动手轮可增加调焦力矩，反之减小。

3．注意事项

①．打开包装箱取出仪器时一定要小心，防止镜头等附件跌落损坏；

②．所有镜头均经过精密装校调整，切勿自行拆开。镜头镜面用脏后，可用脱脂棉粘乙醚、酒精混合液（比例为7：3）轻轻擦拭，灰尘可用吹风吹去。

③．转换器和调焦机构的结构复杂精密，请不要轻易拆装。

④．保持仪器的清洁，经常擦拭灰尘。

⑤．仪器使用完毕后应切断电源，并用防尘罩盖住。

### 八、空气压缩机

空气压缩机为配向摩擦机和自动点胶机提供高压气。

我们选用的是2HP的“捷豹牌”空气压缩机，其具体的操作方法和注意事项详见压缩机自带的说明书。

### 九、液晶盒夹具

1.功能

液晶盒夹具是用来在LCDEO-2实验仪上观测制作的液晶片基本特性的装置。用其可以测量液晶片的光开关特性、响应时间、视角特性等。

2.操作

①．中心转台：中心转台分可拆分两部分，拆开后可安放液晶片，并利用内部的弹性导电橡胶将液晶片电极接触好。中心转台可在0°～350°任意转动，但转动时应注意导线。

②．锁紧螺钉：共两颗，可将中心转台的两个部分固定在一起，同时保证液晶片的电极接触良好。

③~④．偏振片：液晶片显示时所需的偏光装置，可在中心转台上任意转动，即可任意改变液晶片两边光的偏振方向，以研究不同偏振关系对液晶片性能的影响。

⑤．止动螺钉：当中心转台位置确定后，可锁定中心转台。

⑥．支架：支撑液晶盒夹具，保护插座和金手指不易被损坏。

⑦．金手指支板：与LCDEO-2仪器电气连接的插板。插液晶盒夹具时，应保证金手指支板有“世纪中科”标志面朝向发射光面。

⑧．插座：给液晶片提供驱动信号源的插座。注意插座上的连线在转动时应不要挡住入光口和出光口。

### 十、附件

附件盒中存放的是液晶盒制备过程所需用到的材料和工具。分别有TN型液晶、取向剂(PI)、间隔子、ITO玻璃基片、取向剂盛装瓶、玻片夹、吸盘手柄、滴定管、取样管等。

- TN型液晶：液晶盒制备必须原材料。

- 取向剂：聚酰亚胺树脂，涂抹于玻璃基片表面，待固化后可形成一层稳定的膜，可进行摩擦取向。

- 间隔子：直径为7um的塑料球状物质（根据所制作液晶类型的不同，可选择间隔子的直径也不同），用于间隔在两片玻璃基片之间，决定液晶盒的厚度。

- ITO玻璃基片：导电玻璃

- 取向剂盛装瓶：用于实验时装取向剂。因为通常情况下，取向剂应处于低温密封状态保存。实验时可取出少量的取向剂于盛装瓶中，以避免对整个取向剂瓶内的取向剂造成污染。

- 玻片夹：用于实验过程中夹取玻璃基片。

- 吸盘手柄：用于吸附玻璃基片进行取向剂的蘸取，可配合玻片夹使用。

- 滴定管：用于从取向剂瓶中吸取少量的取向剂到取向剂盛装瓶内。

- 取样管：用于吸取液晶和蘸取间隔子。两只取样管应分别只取用一种物质，不可混用。

注意事项：

  - 液晶取用后，应及时封盖遮光保存，减少敞开暴露在空气中的时间。暴露在空气中的时间过长，会增大液晶的漏电流。

  - 液晶为高分子材料，有一定的毒性，取用时请使用配备的取样管。应尽量避免与皮肤接触，如果不小心粘到皮肤上，用水冲洗即可，不会对皮肤造成影响。

  - 液晶是有机高分子物质，很容易在各种溶剂中溶解或与其它化学品产生反应，液晶本身也是一种很好的溶剂，所以在使用和存放过程中要尽量远离其它化学品。

  - 间隔子应干燥保存，平时不用时应放在干燥皿等干燥的环境中。

  - 封液晶盒使用间隔子时，可使用取样管蘸取少量间隔子，举至基片上方，轻轻抖动使间隔子均匀散落于基板之上。

  - 取向剂是配置的溶液，储存时应放入冰箱4°以下低温保存。存放PI溶液时应保持容器的密封性良好，避免杂质落入溶液中而影响取向剂的使用。

  - ITO玻璃平时放置时注意ITO表面的保护，不要被轻易划伤。

  - ITO玻璃使用前应进行严格的清洗，保持表面的清洁。在实验室封盒的过程中，注意不能用手触摸基板表面或者用嘴吹基板表面，以免表面凝结油污，可以戴专用手套或者使用洁净的玻片夹

LCDZBX_TN型液晶盒的制作流程及注意事项

在液晶盒的整个实验制作过程中，应随时保证仪器和实验环境的洁净，尽量避免用手接触ITO玻璃表面。在使用各种仪器之前，务必仔细阅读仪器操作说明书及相关注意事项。

液晶器件制备测试系统主要可实现小型TN型液晶盒的制作，并对制作的液晶进行观察和测试。除了可以制作TN型液晶外，使用不同原材料和不同的制作工艺，还可以制作双稳态液晶和电控双折射液晶盒。这里只介绍TN型液晶的制作。

TN型液晶盒的基本制作流程如下：

在图1中提及的清洗ITO玻璃部分中，由于现有提供的ITO玻璃已经经过清洗，学生使用的时候可以省略这一步。但如果老师要进行研究，选用其他的ITO玻璃，则必须按照要求对玻璃做清洗。

一、实验前准备

1．将PI取向剂从冰箱内取出，保证其在使用时能恢复到室温。否则可能会因为取向剂与室温温差过大而导致内部吸水，导致取向剂失效，影响镀膜参数；

2．将实验中所需要的各种配件准备妥当；

3．洗手，减小自身灰尘和油污对整个实验制作过程的影响。

4．仔细阅读仪器操作说明及相关注意事项，以减少实验中的误操作，提高液晶制作的质量。

二、清洗基片

在清洗前先检验ITO玻璃原材料的方块电阻等指标是否满足工艺技术的要求，同时要检测ITO面是否向上（采用万用表的欧姆档来测试玻璃表面是否导通：指针偏转则表面为ITO面）。材料ITO玻璃主要的污染物为：灰尘，油脂等，一定温度的碱液对ITO玻璃有很好的清洗作用，高纯水清洗可去除溶于水的杂质及一些灰尘，同时还能够将上工艺的碱液去除掉，而超声波的清洗作用，在于利用水分子在超声波的作用下发生振动摩擦，使玻璃表面粘附的杂质松动而脱落。水洗后的玻璃要进行干燥处理，方法为强风（最好保证风源洁净）吹去玻璃表面的水然后经过烘箱干燥（干燥温度为60～80℃）。

实验室一般清洗流程：

- 、将需要清洗的玻璃基片放入适合玻璃片厚度与大小的洗篮中

- 、将洗篮置于中性洗涤剂中超声波清洗5分钟

- 、将洗篮置于饱和NaOH碱性溶液超声波清洗5分钟

- 、将洗篮置于去离子水清洗5分钟

- 、取出洗篮，吹去表面的水，然后置于烘箱中干燥至基片表面为无水状态。

注意事项：

- 由于每次清洗时均为多片基片同时清洗，可在基片放入洗篮前用万用表欧姆档先测出基片的ITO面，当放入洗篮时可使ITO面同侧，这样可以简化后面的步骤中判断每片基片ITO面的过程。

- 基片的取、放均不能用手接触，可以戴专用手套或者使用玻片夹夹取基片边沿。手的表面有油脂，直接接触基片会污染基片表面。

三、镀PI取向膜

- PI取向剂的旋涂

- 、将确定好ITO面的玻璃基片置于恒温干燥箱内预烘10分钟，温度在50℃左右；

- 、将恢复到室温的取向剂用滴定管取出少许到取向剂盛装瓶中（液面高度小于1㎜），用真空吸笔吸住预烘好的玻璃基片的非ITO面，将ITO面朝下置于取向剂中，注意不要让非ITO面沾上取向剂。

- 、将沾上取向剂的玻璃基片ITO面朝上（此时需要用玻片夹配合真空吸笔使用）放置于液晶基片旋涂机旋转台中央，调节固定装置将基片固定。注意：从取向剂中取出基片的时候，尽量将多余的取向剂滴落到取向剂盛装瓶中。

- 、盖上旋涂机上盖，打开旋涂机电源开关，调节旋涂机的工作时间和转数，开始工作。（时间和转数与PI本身性质有关，根据所购买PI溶液提供的相关参数确定。现有提供的PI的旋涂时间设置为60s，转数应缓慢增加到2500转/分）。注意：通电前，应检查转速设置旋钮逆时针旋转到底。以避免通电后旋涂机设置工作时间后高速旋转而影响PI膜的旋涂效果。

- 、当旋转停止后（观察转速显示为0时），打开旋涂机上盖，用玻片夹取出已镀有PI膜的玻璃基片，置于洁净的干燥箱加热台上，镀膜一面朝上，注意不要污染。继续下一片基片的PI涂覆，步骤同上。

- 、待所有基片均镀好PI膜后，开始固化。

2．PI膜固化

- 、检查已镀有PI的基片安放位置是否合适（应将基片面全部置于同一块加热台上，不可太靠近边沿）。

- 、打开干燥箱电源开关，将对应加热台的控制表头加热温度设置为80℃进行预热，预热时间约为30分钟。

- 、预热结束后，将温度调至200℃进行固化，固化时间约为两小时。

- 、固化结束后，关闭对应加热台的加热开关，将烤箱门打开，待加热台温度冷却至接近室温时将基片取出，置于洁净的培养皿中，固化PI完成。

注意事项：

- 、所有对基片的操作过程中，必须保证基片的ITO面朝上放置。

- 、干燥箱必须随时保证内部洁净，尤其是加热台表面。

- 、在浸泡基片和取出基片过程中，不可让ITO面触及盛装瓶，以免破坏基片表面的平整度以及ITO的均匀性。

- 、取放基片的过程中应注意基片间不要发生摩擦或碰撞，取放结束后可用另一个洁净培养皿盖好，避免空气中的灰尘等污染基片表面。取放过程与清洗基片过程相同，均不能用手接触基片。

- 、固化过程一点要先预热再固化，同时注意一定要达到固化时间（不同的PI溶液要求的固化时间略有差异）。

- 、固化结束后一定要将烤箱内温度冷却至接近室温时再取出基片，不可直接取出放置室温下冷却，否则会影响PI膜的形成，影响取向效果。

四、摩擦取向

- 打开空气压缩机开关，让空压机开始打气加压。

- 检查液晶配向摩擦机（下称摩擦机）的各个功能开关，要求置于关闭状态，滑台开关置于“前”，转速调节旋钮顺时针旋转到底。

- 通过升降柄调整摩擦筒与待摩擦基片之间的压距。调节方法为：将小面积孔板置于滑台上，孔板上的其中一条刻度线对齐滑台“0°”（孔板必须要求洁净，且须和滑台完全贴合），并将滑台移动到摩擦筒正下方。然后逆时针缓慢旋转升降柄，同时观察摩擦筒与孔板之间的距离。当摩擦筒上绒布刚好与孔板接触时，停止转动升降柄。而转动升降柄下外部的刻度盘，使刻度盘上的“0”刻度对其升降柄的刻度线。保持刻度盘位置不变，顺时针转动升降柄一周，即升高摩擦筒1㎜，留出玻璃基片的高度。最后再逆时针转动0.2㎜（即压距确定为0.2㎜，根据实验要求不同，可以要求压距不同）。

- 调整好摩擦筒与基片之间的压距后，将滑台移动到前。打开气路和电路开关，观察滑台气压表和摩擦筒气压表指针读数。正常工作状态必须是滑台气压大于2kg，摩擦筒气压大于4kg(启动时需大于6kg)。

- 用玻片夹将培养皿中已经固化了PI膜的玻璃基片PI膜朝上正直的放置在孔板正中央（要求基片完全遮住孔板上的小孔）。

- 打开负压开关，让负压吸住孔板和玻璃基片。

- 打开摩擦筒开关，调节转速旋钮，使摩擦筒的转速在2000～2500转/分之间。然后将“滑台开关”从“前” 扳到“后”，完成PI膜的摩擦取向。此时，必须先关闭摩擦筒开关，然后关闭负压开关，再用玻片夹将已取向的基片取出，放置到培养皿中，并对此基片的摩擦方向做好标识。最后将滑台从“后”扳到“前”。（如遇摩擦筒不能启动的，首先关闭摩擦筒开关，然后根据摩擦筒防护罩上指示的地方，用手稍微转动一下摩擦筒的位置。手离开后，再打开摩擦筒开关即可启动。）

- 重复⑸～⑺步，对下一片基片进行摩擦取向。将所有完成摩擦取向并做好取向标识的基片放好，备用。

特别说明：不同的PI取向剂，由于自身材料和浓度不同，其摩擦的强度不同，这要求根据实际的情况调整好摩擦辊下表面距离基片表面的高度。摩擦强度S与相关参数关系如下：

式中：N为摩擦的次数；

L为压距，为辊上的绒毛与基片接触部分的厚度；

ω为辊的角速度；

r为辊的半径；

v为基片移动的速度。

注意事项：

- 摩擦过程中注意摩擦台表面的清洁，使用前应将摩擦台表面的灰尘等擦洗干净，避免摩擦过程中污染基片表面。

- 摩擦台表面有刻度，摩擦前根据实验的具体要求摆放基片的方向来确定摩擦方向。

- 摩擦只能进行一次，不可对同一片基片进行多次摩擦。

- 在整个摩擦过程中，必须注意仪器的操作顺序，否则可能严重影响后期液晶盒的制作效果。

- 摩擦后基片应及时放在蒸发皿等容器中，避免空气中灰尘等对其表面的污染。

- 摩擦前后取放基片应使用玻片夹或戴手套等，避免用手接触基片表面。也不可对基片表面用嘴吹气，避免油污基片表面。

- 摩擦筒在转动的过程中，严禁用手触摸转动部件的任何位置！

- 使用完毕后，请盖上上盖。

- 严禁用手或其物体触碰摩擦筒上的绒布！如果长时间不使用，必须用洁净的塑料袋将转动部分及护罩套好，以减小外接灰尘等对绒布的影响。

- 空盒制作

- 喷洒间隔子

- 、将基片ITO面朝上平放于“台式液晶盒光固机”玻璃操作台上制定的位置；

- 、用毛细玻璃管吸囊蘸取极少量间隔子，然后在基片上方轻轻抖动毛细玻璃管，让间隔子尽量均匀散落在基片表面。

- 、若基片表面有明显的间隔子集中现象，可用毛细管吸囊轻轻的吹散集中的间隔子（不可用嘴吹），直至用肉眼在基片表面看不到聚集的白色颗粒为止。

- 封液晶盒

  - 、将另一片摩擦好的玻璃基片ITO一面朝向洒好间隔子的面，按照实验要求确定两块基片摩擦方向的相对位置后。通过操作台上的定位装置，确定两块基片的相对位置，然后用定位装置上的压片小心的压住两块基片。

  - 、打开半自动点胶机的开关，将点胶状态调节到手动状态，调节气压表压力指示到2kg。

  - 、取出点胶筒，取下点胶筒上的针盖，踩动脚动开关，在图2所示的位置点上适量的UV光固胶。然后将光固机的上盖和上，打开光固机电源，调节曝光时间为60秒。

  - 、将曝光灯开关旋转到“上、下灯”位置，按一下“曝光启动”键，开始将UV胶固化。

  - 、当固化结束后，翻转液晶盒，在另外一边也涂上UV胶，重复60秒曝光固化。

- 灌晶和封口

⑴、将液晶盒开口的两端其中一端垫起约1-2mm厚，然后从较低的一端滴加液晶。可用毛细玻璃管蘸取适量的液晶滴在较低端。让液晶自然充满整个液晶盒。

⑵、用封框胶（UV光固胶）封严另外两个开口（点胶前，必须将多余的液晶擦掉，否则将不能封盒），放在紫外曝光台上曝光，固化封框胶。

注意事项：

- 喷洒间隔子时注意不要喷洒太多并且尽量喷洒均匀，以免间隔子集中会影响液晶盒厚度。

- 间隔子明显集中时，不可用嘴对基片表面吹散间隔子。以免有水汽和油污染基片表面。

- 封盒过程中可在基片上压上具有一定重量的砝码等物品，既可以固定基片不随意滑动，又可使基片各处受力趋向平衡，保证封盒过程中盒厚均匀。

- 封盒过程中注意封框胶涂抹适量，不要过多，同时注意封严，不要留下缝隙，以免漏晶。

- 液晶为高分子材料，有一定的毒性，使用时应避免将其粘到皮肤上。如果不小心沾上，用清水冲洗即可。

- 液晶织构观察

将制作好的液晶盒置于USB透射式显微镜的观察台上，用观察台上的压片压住液晶盒，上观测内部织构；

用导电夹子分别夹住液晶盒的两级，并将液晶驱动信号连接到导电夹上。逐渐增加液晶驱动信号的电压，观察液晶内部的变化情况。对比给液晶盒加电和不加电情况下，液晶盒的变化情况。

显微镜上的电子目镜可连接到计算机，通过视频窗口，可以将显微镜上观察到的图像显示在计算机屏幕上。实验图像可以保存，便于学生完成实验报告。

LCDZBX_耗材的保管与存储

液晶器件制备测试系统所使用的耗材应严格按照以下方法保管和存储，否则可能大大减少使用期限，甚至导致耗材无法使用。

| 序号 | 名称 | 保管和存储方法 | 保质期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶 | 液晶取用后，应及时封盖遮光常温保存，减少敞开暴露在空气中的时间。暴露在空气中的时间过长，会增大液晶的漏电流。 液晶是有机高分子物质，很容易在各种溶剂中溶解或与其它化学品产生反应，液晶本身也是一种很好的溶剂，所以在使用和存放过程中要尽量远离其它化学品 | 1年 |  |
| 2 | 取向剂 | 取向剂是配置的溶液，储存时应放入冰箱4°以下低温保存。使用时，请提前2～3小时将取向剂从冰箱内取出，待恢复到室温后再使用。 | 半年 | 在常温中的取向剂可放置2～3天，但如果长期不使用，必须冷藏或冷冻保存 |
|  |  | 如果量大的，可以将取向剂储存在冰箱冷冻区。使用前须提前将取向剂从冷冻区放入到冷藏区储存1～2天，再放置到室温环境2～3小时后，再使用。 | 2年 |  |
|  |  | 存放取向剂时应保持容器的密封性良好，避免杂质落入溶液中而影响取向剂的使用。 |  |  |
| 3 | 间隔子 | 间隔子应干燥保存，平时不用时应放在干燥皿等干燥的环境中。 | 1年 |  |
| 4 | ITO玻璃基片 | ITO玻璃基片应干燥、无尘环境存储，减少暴露在空气中。可直接从包装中将包好的玻璃基片置于干燥环境即可，但不可挤压、碰撞。 |  |  |
| 5 | 紫光光固胶 | 常温、避光保存 | 2年 |  |

# Text boxes

图2-2 向列液晶在无摩擦的两玻璃片之间的偏光显微照片

图2-3  向列液晶在两摩擦方向平行的玻璃片间的偏光显微照片

入射的自然光

偏振片P1

偏振片P2

出射光

扭曲排列的液晶分子具有光波导效应

光波导已被电场拉伸

图3-1. TN液晶的工作原理

图3-4 液晶的视角特性

③

④③

⑤③

①

②

图1  基片旋涂机操作面板图

⑥

⑦⑥

⑧⑥

图2  基片旋涂机内部图

图3  立式恒温干燥箱图

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼

⑽

⑾

⑿

图4  液晶配向摩擦机上操作面板图

⒀

⒁

⒂

⒃

⒄

⒅

图5  液晶配向摩擦机前操作面板图

①

②

③

④

图6  台式液晶盒光固机前操作面板图

⑤

⑥

图7  台式液晶盒光固机整机图

图8  半自动点胶机前后操作面板示意图

图9  液晶驱动信号源整机图

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

11      12      13       14       15       16       17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29

1.目镜   2.观察头   3.转换器   4.物镜   5.观察台   6.回转工作台   7.角度游标   8.聚光镜固定螺钉     9.孔径光阑中心调节螺钉   10.孔径光阑拨盘   11.起偏器   12.集光镜座   13.机架   14.工作台托架   15.微动手轮   16.塑料盖板   17.电源开关   18.调光拨盘   19.滤色片架   20.调焦力矩调节手轮   21.粗动手轮   22.聚光镜升降手柄   23.阿贝聚光镜   24.光程补偿器   25.检偏器   26.观察头固定螺钉   27.光线分配拉杆   28.电子目镜接口   29.液晶盒压片

图10  USB透射式偏关显微镜结构图

图11  空气压缩机图

⑤

①

④

②

③

⑧

⑦

⑥

图12 液晶盒夹具图

实验前准备

清洗ITO玻璃

镀PI取向膜

摩擦取向

空盒制作

灌晶和封口

观察液晶织构

固化PI膜

图1 液晶盒制作的基本流程

图2 液晶盒两边封口示意图