自旋回波序列成像实验

[实验仪器]

上海纽迈公司NMI20台式核磁共振教学成像仪；约10 mm高的大豆油试管样品；约2 g的芝麻试管样品等。图1为磁体的坐标轴取向。成像的切片方向如图2所示。

[实验方法介绍]

首先对仪器进行电子匀场的调节；其次调节射频场频率，找出拉莫尔共振频率。记下此频率；第三，进行软脉冲序列90 (脉冲和180 (脉冲的调节，找出形成这两个脉冲的脉冲幅度值RFAmp1(%)；第四，选择自旋回波成像序列进行芝麻成像。下面是这四步的调节方法：

一、电子匀场调节

磁场的均匀性对实验非常重要。在核磁共振系统中，均匀性是以主磁场的百万分之一（ppm）来度量的。其数学定义为

把大豆油样品放好，打开磁共振成像仪应用软件，单击“New”，打开脉冲序列对话框，选择硬脉冲FID序列。单击“GS”采集信号，通过调整射频脉冲偏移量O1（kHz），调出图3的FID信号。打开梯度电子开关柜ON，分别反复缓慢地调整GXShim、GYShim、GZShim旋纽，使FID信号衰减变慢，拖尾最长，如图3（b），表示电子匀场调整到最均匀状态。

二、共振频率调节

用油样品，选择硬脉冲FID序列，信号的主共振频率为22 MHz，在此基础上逐渐增加频率，使信号振荡的频率减小，直到出现没有振荡的衰减信号，如图4（b）所示，共振频率就调好了。具体调整步骤参见磁共振成像操作指导书第40页的实验步骤。

三、90 (、180 (软脉冲的调节

用油样品，选择软脉冲序列，如图5所示。观察模值，用单次GS采集信号，从6开始增加RFAmp1(%)幅值，步长为1，FID信号强度会增加，并且增加逐渐缓慢，而达到一个最大值图5(a)，这时的RFAmp1(%)幅值为90 (脉冲；但是这个最大值的位置不是很灵敏。继续增加RFAmp1(%)幅值，信号强度又会减小，再继续增大RFAmp1(%)幅值，FID信号会减小到最小值图5(b)，此时为180 (脉冲。一般180 (软脉冲的RFAmp1(%)值为90(软脉冲的RFAmp1(%)值的2倍。

四、SE自旋回波序列成像参数介绍

自旋回波脉冲序列参数如图6所示。

RFAmp1(%)、RFAmp2(%)：分别是90 (和180 (脉冲的幅值，一般RFAmp2(%) ( 1.66RFAmp1(%)。

SP1、SP2：分别是90 (和180 (脉冲的脉冲宽度，一般SP1 = SP2 = 1200 (s，该参数可确定射频激发频率带宽和选片厚度。SP1小，激发频率带宽增加，则选片厚度增加。

D1：相位编码时间。

D2：Gx负梯度施加时间，理论上D2是SP1的一半。

D3：死时间，一般为100 (s，表示射频脉冲结束到出现信号的延迟时间。

D4、D5：回波时间TE（time of echo），180 (脉冲结束后产生回波峰值的时间。

D0：脉冲重复时间TR（time of repeat）。一般最小值要接近组织的T1；如果取比较大的值，比如2000 ~ 3000 ms，T1的作用就可以忽略，就可以得到质子密度加权像。

TD：采样点数。即频率编码数。

SW(kHz)：采样谱宽，即采样频率，是每秒钟采集的点数。带宽减小一半，采集时间则增加一倍。

DFW(kHz)：数字滤波的值。

SF1(MHz)：共振中心主频率，为22 MHz。

O1(kHz)：共振频率微调。

RG：软件放大倍数，有1、2、3、4挡选择。

NS：累加采集次数。

NE1：相位编码步数。

GxAmp(%)：选层梯度磁场大小，磁场越大，所选层厚越薄。

GyAmp(%)：相位梯度磁场大小。

GzAmp(%)：频率梯度磁场大小。

SlicePos(mm)：样品选层位置。

DS：数字放大倍数。比采样点数放大的倍数。

SLICE：选层截面选择，0为x轴，1为y轴，2 为z轴。

[实验内容]                 自旋回波序列芝麻成像

一、准备工作

- 检查样品是否放好（大豆油）。

- 打开电脑，打开“核磁共振成像分析仪”软件。

- 选择“成像”菜单，选择“New”，选择“硬脉冲Fid(H_SP1D)”序列。

- 打开仪器射频单元开关“POWER”，打开梯度放大器开关“POWER”。注意增益GAIN已经调好，一般不要调节。电子匀场也调好，不再调节。

二、拉莫尔频率的调节

- 选择“硬脉冲Fid(H_SP1D)”序列，参数SF1(MHz)设为22，NS设为2，其余为默认值。按累加“ZG”，一般都会出现振荡衰减的FID信号。如果没有信号，改变O1(KHz)值，步长为10 kHz，直到出现FID信号。

- 用自动方法寻找拉莫尔频率（方法参考书40页）如下：看到FID信号后，按“FFT”对信号做傅里叶变换，出现频率域的单峰信号；选中“一维处理”，选择“显示模谱”，点击按纽“|(|”，把窄峰拉宽；按“峰值提取”，按“设置中心频率”，以这个频率，按“ZG”继续采集信号。重复找中心频率的步骤，直到最后出现没有振荡的衰减信号，而且FFT变换后的峰出现在0 kHz位置。这个频率就是准确的拉莫尔频率。

三、90 (、180 (软脉冲的调节

- 按“New”，选择软脉冲Fid(S_SP1D)序列，设RFAmp1(%)值为6，用“GS”采集信号，观察FID信号模值。

- 增加RFAmp1(%)的值，步长为1，FID信号的模值会增加；不断增加RFAmp1(%)的值，直到FID信号的模值为最大（可局部放大模幅度值来比较）。此时的RFAmp1(%)值为90 (脉冲。注意放大倍数“RG”选择2。但是最大值的位置不是很敏感。

- 继续增加RFAmp1(%)的值，FID信号的模值会变小，找到FID信号的模值最小的RFAmp1(%)值，此时为180 (脉冲。

四、回波信号调节

- 按“New”，选择软脉冲回波(S_SE1D)序列，把RFAmp1(%)的值设为 90 (脉冲的值，把RFAmp2(%)设为 180 (脉冲的值。用“GS”采集信号，微小调整RFAmp2(%)的值，使回波信号最大。注意放大倍数“RG”选择2。

五、油、芝麻成像     注意油和芝麻的成像参数选择不同：

油的信号比芝麻的强，所以RG和NS可以小一些；

油是液体，纵向弛豫时间T1比芝麻短，D0可以小一些；

选层厚度：芝麻要薄一些，选层梯度（50 ~ 70）大；油可以厚些，选层梯度(10 ~ 30）小。

- 按“New”，选择自旋回波成像(S_SE2D)序列。

- D1((s)设为1000、1200或2000，相位编码时间

- D0(ms) 设为100 ~ 400，脉冲重复时间

- TD为512，采样点数

- RG设为2 ~ 4，软件放大倍数

- NS设为4 ~ 8，累加次数

- NE1设为128或256，相位编码数

- GXAmp(%)可以设为-80 ~ +80，X轴梯度场

- GYAmp(%)可以设为-80 ~ +80，Y轴梯度场

- GZAmp(%)可以设为-80 ~ +80，Z轴梯度场

- 其余参数为默认值。

- 把油样品换成芝麻样品。

- 用累加“ZG”采集信号。

- 采集信号结束后，按“FFT”观看芝麻图像。如果像素不是512(512，则把它改成此值。

- 如果图像不是很清晰，改变一些参数，再重新测量。

- 如果图像清晰，再测量Y轴横断面图像。改SLICE为1，GYAmp(%)设为70，而GXAmp(%)改为50。

- 可以存储所成的图像在电脑中。

- 一次成像的时间可按下式计算：D0 ( NS ( NE1 ms。

# Text boxes

图1 实验仪器磁体的三维空间

SLICE 0 沿x轴切片，             SLICE 1 沿y轴切片，              SLICE 2 沿z轴切片，

平行于yz轴面图像	             平行于xz轴面图像	               平行于xy轴面图像

图2 沿磁场三个轴方向的切片图

图3 (a)  FID衰减快，拖尾短，匀场不均匀

图3 (b)  FID衰减慢，拖尾长，匀场已调好

图4 (a)  接近共振状态有振荡的FID信号

图4 （b） 共振状态无振荡的FID信号

图4 共振频率的调节 22MHz，651.73kHz

(a)RFAmp1(%) 为8.4时，FID信号幅度为最大，这时的脉冲为90 (软脉冲。

(b) RFAmp1(%) 为15.3时，FID信号幅度为最小，这时的脉冲为180 (软脉冲。

图5  90(、180 (软脉冲的调节

图6 自旋回波序列成像参数