仪器扫描时打开高压，打开仪器时要记得关掉高压。开机预热30分钟。

XRF

主要用这个来进行工作曲线的建立和定标。

首先新建一条工作曲线，mineral（不知道选择的标准是？），EC（经验系数法）。

进行初始化，定峰标。

按说明书选择感兴趣元素。扫描所给的标准样品（塑料&杂质塑料）得到元素强度，结束后点击菜单栏中的工作曲线-编辑数据，将不同元素对应含量按所给表格填入，建立强度与含量曲线。（编辑时点击右边的激活来讲需要的样品数据加入到曲线中）

RoHS

注意这个软件的各种参数已经设置好。进入软件时选择用户时选user直接进行定量扫描，不要选择administrator进入进行建立曲线定标等操作修改原来的数据！

（但是我们实验之前数据已经被改掉了，我们只能把曲线用塑料和杂质塑料重新定标，样品数量过少，得到的曲线并不是很准确，不知道老师后续会不会重新修改）

各种参数已经设置好，不同工作区对应了不同的工作曲线，可测得不同元素的含量。可以直接判断样品类型后选择对应工作区来扫描待测样品进行定量分析。

点击开始扫描后，机器首先会进行扫描测试，会分析并提示样品可能的类型，如果它检测到样品元素含量不符合选择的工作曲线，会自动跳转为它认为符合的工作曲线。

扫描结束后，会自动显示测试结果，点击历史记录，可导出excel格式的分析报告。