CMOS型号CT机实验内容及步骤

- 打开 X-ray仪器电源，电脑开机

- 打开小青蛙图标CT测量软件

注意：如果打开X光后，相机Camera设置列表顶端右侧出现红色色带，说明曝光量大，需要调小。如何调？

注意：成像的所有参数都需要在软件上调节

- 相机Camera调试：（做此步校正时不要放任何样品）

1）像素点校正Defective pixels

白底校正：打开Xray，点击Identify defective pixels using dark and/or white frame

黑底校正：关闭Xray，点击Identify defective pixels using dark and/or white frame

2) 本底校正offset

关闭Xray，点击Create offset image using dark frames，等到5幅图像，再点击一次Create offset image using dark frames

3）平场校正 flat-field correction

打开Xray，点击Create reference image for flat-field correction，等到5幅图像，再点击一次Create reference image for flat-field correction

- 做小青蛙等的CT成像

- 放上样品青蛙标本

- 在D盘建立自己的文件夹

- 关闭Xray，安装小青蛙标本

- 检查Image Adjustment and Calibration参数，三个参数值应如图1所示：

图2

粗测：设置投影值projections等参数如

图1

图2所示：

注意扫描一副CT图像的时间：一个投影值采集时间约为3s，90个投影值约为4.5min；而720个投影值采集时间最长约为40min

5）按  开始扫描

6）扫描结束后，观察3D图像：改变强度、透明度Intensity and  Transparency和窗口Visible range，可以观察到青蛙皮肤，肌肉和骨骼

7）细测：如果粗测的清晰度不够，可以增大投影值等参数再扫描，之后重复步骤6）

8）对清晰的青蛙CT图可以定量测量脊椎骨直径和小脚趾的粗细尺寸

9）可以参用功能和偏振眼镜观察青蛙的3D立体图像

10）运用图像后处理技术可以对青蛙CT图放大、旋转，各个方向切片观察等等

11）选择合适的观察角度和方位等有代表性的图像保存Bitmap图像（Save as Bitmap…）

12) 选测：可以对LEGO积木成像，保存所选图像